## Marché 1
Marché 1 : Fourniture, Installation et Mise en Service d’Équipements Techniques, Réactifs et Consommables Associés
Lot 1 : Appareils de Support et Accessoires pour Laboratoire de Microbiologie
Référence | Désignation | conditionnement / unité | Spécifications techniques minimales |  | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | TOTAL
EQ-01 | PSM Classe II Type A2 | Unité | Type d’équipement | Hotte de sécurité biologique (PSM) – Classe II, Type A2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | Classe de sécurité | Classe II
|  |  | Type de flux d’air | Type A2 (70 % recirculé / 30 % évacué)
|  |  | Dimensions externes (L × P × H) | Environ 1300 × 750 × 2250 mm
|  |  | Dimensions internes (espace de travail) | Environ 1150 × 600 × 660 mm
|  |  | Hauteur d’ouverture de travail | 200 mm
|  |  | Ouverture maximale de la vitre avant | 420 mm
|  |  | Vitesse d’aspiration (Inflow) | 0,53 ± 0,025 m/s
|  |  | Vitesse descendante (Downflow) | 0,33 ± 0,025 m/s
|  |  | Filtration | Double filtres HEPA (efficacité ≥ 99,99 % à 0,3 µm)
|  |  | Éclairage intérieur | LED ou lampe fluorescente, ≥ 1000 lux
|  |  | Lampe UV (désinfection) | 30 W environ
|  |  | Prises électriques internes | 2 prises étanches (charge max ~500 W)
|  |  | Puissance totale | Environ 800 W
|  |  | Alimentation électrique | AC 220 V ± 10 %, 50/60 Hz
|  |  | Contrôle / Interface | Microprocesseur avec affichage des paramètres (vitesse, pression, durée UV, etc.)
|  |  | Alarmes de sécurité | Flux d’air anormal, filtre colmaté, vitre mal positionnée, durée UV
|  |  | Matériaux – Surface de travail | Acier inoxydable 304 ou équivalent
|  |  | Matériaux – Structure externe | Acier peint avec revêtement anti-corrosion
|  |  | Hauteur du plan de travail | Environ 750 mm
|  |  | Poids net | 250 – 300 kg selon configuration
|  |  | Poids brut | Légèrement supérieur selon emballage et accessoires
EQ-02 | Incubateur de laboratoire (numérique) pour microbiologie / culture cellulaire | Unité | Type d’équipement | Incubateur de laboratoire (numérique) pour microbiologie / culture cellulaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Capacité | 54 L
|  |  | Plage de température | RT +5 °C à 85 °C
|  |  | Fluctuation de température | ±1 °C à 37 °C
|  |  | Uniformité de température | ±2 °C à 37 °C
|  |  | Précision d’affichage | 0.1 °C
|  |  | Capteur de température | PT100
|  |  | Minuterie | 0 ~ 999 h ou fonctionnement continu
|  |  | Affichage / commande | Écran tactile LCD
|  |  | Nombre d’étagères | 2 (ajustables)
|  |  | Alimentation | AC 220 V, 50/60 Hz
|  |  | Consommation électrique | 345 W
|  |  | Type de porte | Avec fenêtre de visualisation
|  |  | Alarme de sécurité | Sur‑température programmable
|  |  | Port de test | Latéral standard pour calibration/détection
|  |  | Enveloppe interne | Acier inoxydable
|  |  | Usage recommandé | Laboratoires, recherche, biologie, incubation de souches
EQ-03 | Stérilisateur à air chaud de laboratoire | Unité | Type d’équipement | Stérilisateur à air chaud de laboratoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Capacité | Entre 60L et 70L
|  |  | Plage de température | RT + 10 °C → 250 °C
|  |  | Résolution d’affichage | 0,1 °C
|  |  | Fluctuation de température | ±0,5 °C
|  |  | Uniformité de température | ±2 °C
|  |  | Minuterie / durée | 1 ~ 9999 minutes
|  |  | Nombre d’étagères | 2 (ajustables)
|  |  | Alimentation / tension | AC 220 V, 50/60 Hz
|  |  | Consommation électrique | ≈ 1000 W
|  |  | Contrôleur | Micro‑ordinateur PID avec écran LCD
|  |  | Circulation d’air | Forcée pour accélérer stérilisation et séchage
|  |  | Alarmes | Sur‑température et défaillance capteur
|  |  | Trou de test | Ø 25 mm (optionnel)
|  |  | Usage recommandé | Laboratoires, stérilisation de verrerie, instruments et petits matériels
EQ-04 | Incubateur CO₂ de laboratoire | Système complet prêt à l’installation Livrée avec une bouteille de CO2 vide | Type d’équipement | Incubateur CO₂ de laboratoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Capacité | entre 40 Litres et 50 litres
|  |  | Type de cuve | Isolation « air‑jacket »
|  |  | Plage de température | Température ambiante + 5 °C jusqu’à 60 °C
|  |  | Fluctuation de température | ±0,2 °C environ à 37 °C
|  |  | Uniformité de température | ±0,3 °C environ à 37 °C
|  |  | Résolution d’affichage température | 0,1 °C
|  |  | Capteur de température | PT100
|  |  | Contrôle CO₂ | Capteur infrarouge, gamme 0‑20 vol%
|  |  | Uniformité / stabilisation CO₂ | ±0,2 vol%
|  |  | Résolution de contrôle CO₂ | 0,1 vol%
|  |  | Minuterie / réglage durée | 0 ~ 999 h ou fonctionnement continu
|  |  | Alimentation électrique | AC 220 V (50/60 Hz) standard
|  |  | Nombre d’étagères standard | 2 pièces (ajustables)
|  |  | Type de stérilisation interne | Nettoyage/décontamination par vapeur ou options humidification élevée
|  |  | Humidification interne | Réservoir d’eau intégré pour assurer forte humidité (≈ 90 % RH)
|  |  | Matériaux intérieurs | Acier inoxydable, angles arrondis pour nettoyage facilité
|  |  | Fonctions de sécurité | Alarmes visuelles et sonores : sur‑température, concentration CO₂ hors limite, protection électrique
|  |  | Conditions ambiantes recommandées | Température ambiante 18‑30 °C, humidité relative ≤ 80 %
|  |  | Accessoires standard | Étagères, interface USB, filtre gaz CO₂, valve de décharge CO₂
|  |  | Usage recommandé | Microbiologie générale, culture de bactéries et levures, maintenance d’échantillons biologiques sensibles
EQ-05 | Réfrigérateur de laboratoire pour échantillons, réactifs, milieux biologiques 2 °C à 8 °C | Unité | Type d’équipement | Réfrigérateur de laboratoire pour échantillons, réactifs, milieux biologiques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  |  | Capacité | entre 350L et 400L
|  |  | Plage de température | 2 °C à 8 °C
|  |  | Précision de la température | ± 0,1 °C
|  |  | Uniformité de la température | ≤ 2 °C
|  |  | Stabilité de la température | ≤ 3 °C
|  |  | Temps de récupération (à 8 °C, ambiante 32 °C) | ≤ 15 min
|  |  | Système de contrôle | Microprocesseur
|  |  | Affichage | LED
|  |  | Alarmes | Alarme haute/basse température, alarme thermostat, alarme porte ouverte, alarme panne secteur
|  |  | Mode de refroidissement | Refroidissement par air
|  |  | Réfrigérant | R600a ou équivalent, sans CFC
|  |  | Compresseur | Marque internationale connue
|  |  | Condenseur & évaporateur | Tube cuivre ou Bundy, ailettes en aluminium
|  |  | Dégivrage | Automatique
|  |  | Isolation | Mousse de polyuréthane cyclopentane
|  |  | Matériaux intérieurs/extérieurs | Intérieur : plaque d’aluminium ou acier pulvérisé; Extérieur : acier pulvérisé
|  |  | Porte | Porte vitrée chauffée électriquement
|  |  | Alimentation | AC 220 V / 50 Hz
|  |  | Étages/étagères | minimum 5 étagères
|  |  | Accessoires standards | Lampe LED, port USB, trou de test
|  |  | Accessoires optionnels | Imprimante, enregistreur de température
|  |  | Usage recommandé | Stockage d’échantillons biologiques, réactifs, vaccins, produits sensibles à la température
EQ-06 | Congélateur vertical -25 °C | Unité | Type d’équipement | Congélateur vertical -25 °C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | Capacité nette | Entre 300 litres et 400
|  |  | Plage de température | -10 °C à -25 °C
|  |  | Précision de température | ±0,1 °C
|  |  | Uniformité thermique | ≤ 3 °C
|  |  | Stabilité thermique | ≤ 3 °C
|  |  | Temps de récupération | ≤ 15 min pour atteindre -22 °C après coupure de 8 h
|  |  | Temps de refroidissement | ≤ 1,5 h pour atteindre -25 °C à partir de 25 °C
|  |  | Système de contrôle | Microprocesseur avec affichage LED
|  |  | Alarmes | Température haute/basse, panne de thermostat, ouverture de porte, panne de courant
|  |  | Type de réfrigération | Directe
|  |  | Réfrigérant | R290 (55 g), sans CFC
|  |  | Compresseur | Marque internationale réputée
|  |  | Conception | Structure monobloc avec isolation polyuréthane rigide
|  |  | Matériaux internes | Acier inoxydable SUS304
|  |  | Matériaux externes | Acier recouvert de poudre antibactérienne
|  |  | Nombre de paniers | entre 3 et 5
|  |  | Consommation énergétique | Environ 300 W
|  |  | Applications recommandées | Laboratoires, hôpitaux, centres de recherche, stockage de vaccins/plasma
EQ-07 | Congélateur vertical ultra-basse température -86°C | Unité | Type d’équipement | Congélateur vertical ultra-basse température -86°C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Capacité nette | Entre 300 litres et 400 litres
|  |  | Plage de température | -40 °C à -86 °C
|  |  | Précision de température | ±0,1 °C
|  |  | Uniformité thermique | ±4 °C
|  |  | Stabilité thermique | ≤6 °C
|  |  | Temps de récupération | ≤30 min pour atteindre -75 °C après une coupure de 25 °C pendant 72 h
|  |  | Temps de refroidissement | ≤7 h pour atteindre -80 °C à partir de 25 °C ambiants
|  |  | Système de contrôle | Microprocesseur avec écran LCD tactile de 8 pouces
|  |  | Alarmes | Température haute/basse, panne de thermostat, ouverture de porte, panne de courant
|  |  | Type de réfrigération | Refroidissement direct
|  |  | Réfrigérant | R290/R170 (308 g)
|  |  | Compresseur | Deux compresseurs de marques internationales réputées
|  |  | Conception | Structure monobloc avec isolation en mousse polyuréthane cyclopentane
|  |  | Matériaux internes | Acier inoxydable SUS304
|  |  | Matériaux externes | Acier recouvert de poudre antibactérienne
|  |  | Nombre de tiroirs | Minimum 3
|  |  | Nombre de portes | 1 porte extérieure en mousse monomère cyclopentane + 2 portes intérieures en acier inoxydable
|  |  | Consommation énergétique | environ 1000 W
|  |  | Alimentation | AC 220 V, 50 Hz (110/220 V, 60 Hz en option)
|  |  | Accessoires standard | 2 ports de test, interface USB, interface RS485
|  |  | Accessoires optionnels | enregistreur de température
|  |  | Applications recommandées | Laboratoires de recherche, hôpitaux, biobanques, conservation de vaccins et de plasma
EQ-08 | Centrifugeuse de laboratoire 6000 tr/min | Unité | Type d’équipement | Centrifugeuse de laboratoire 6000 tr/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Vitesse maximale | 6000 tr/min
|  |  | Précision de vitesse | ±10 tr/min
|  |  | Force centrifuge maximale (RCF) | 5111 × g
|  |  | Capacité | 12 tubes de 10/15 ml
|  |  | Plage de minuterie | 1 sec à 99 h 59 min / fonctionnement continu
|  |  | Niveau sonore | ≤65 dB
|  |  | Alimentation | AC 220V, 50/60Hz (option 110V)
|  |  | Dimensions extérieures | 430 × 565 × 410 mm
|  |  | Poids net | 43 kg
|  |  | Poids brut | 52 kg
|  |  | Écran | LCD tactile 5 pouces
|  |  | Moteur | Courant continu sans balais
|  |  | Contrôle | Microprocesseur
|  |  | Sécurité | Verrouillage électromécanique de la porte, protection contre survitesse et déséquilibre
|  |  | Programmes prédéfinis | 20 vitesses d’accélération/décélération
|  |  | Programmes utilisateur | 100 programmes personnalisables
|  |  | Applications typiques | Séparation cellules, sérum, plasma, analyses microbiologiques, préparation PCR
|  |  | Rotors | Rotor à angle pour 12 tubes de 10/15 ml
EQ-09 | Microscope optique LED | Unité | Type d’équipement | Microscope (avec fluorescence integrée) de laboratoire, tête binoculaire ou trinoculaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  |  | Oculaires | Champ large, grossissement 10×, diamètre 22 mm
|  |  | Distance interpupillaire | Réglable entre 48 et 76 mm
|  |  | Correction dioptrique | ± 5 sur l’oculaire gauche
|  |  | Porte‑objectifs | Révolver 5 positions, compatible avec objectifs infini
|  |  | Objectifs | Plan, corrigés pour fluorescence, types : 4×, 10×, 40×, 100× (huile)
|  |  | Platine | Mécanique X‑Y, dimensions de déplacement ~75 × 36 mm, verniers intégrés
|  |  | Mise au point | Double manette coaxiale (grossière et fine), course ~19 mm, précision ~1 µm
|  |  | Condenseur | Type Abbe, N.A. ≥ 1,25, ajustable en hauteur avec diaphragme
|  |  | Éclairage champ clair | LED ou halogène, puissance adaptée, alimentation 100‑240 V
|  |  | Éclairage épifluorescence | LED ou lampe mercure, excitation multibande : bleu, vert, violet, UV
|  |  | Alimentation fluorescence | Externe, compatible 100‑240 V
|  |  | Usage recommandé | Microbiologie, cytologie, pathologie, observation de fluorescence sur échantillons biologiques
EQ-10 | Balance analytique de laboratoire | Unité | Type d’équipement | Balance analytique de laboratoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Capacité | 0–220 g
|  |  | Précision (lisibilité) | 0,1 mg
|  |  | Stabilité | 4–6 s
|  |  | Répétabilité | ≤ 0,3 mg
|  |  | Étalonnage | Interne automatique
|  |  | Affichage | Écran LCD rétroéclairé
|  |  | Dimensions de la balance | 350 × 215 × 340 mm
|  |  | Dimensions de l’emballage | 480 × 375 × 515 mm
|  |  | Poids net | 6,8 kg
|  |  | Hauteur utile | 240 mm
|  |  | Interface de communication | RS232C (PC / imprimante)
|  |  | Alimentation | 110–220 V AC, 50–60 Hz
|  |  | Accessoires inclus | Adaptateur, échelle de calibration, protection anti-poussière, chiffon de nettoyage, pince, brosse
|  |  | Fonctions supplémentaires | Détection automatique des défauts, calibration linéaire à 4 points, protection contre les surcharges, programmes de « réchauffement », « calibration », économiseur d’écran
EQ-11 | Bain-marie thermostatique à agitation | Unité | Type d’équipement | Bain-marie thermostatique à agitation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | Plage de température | Température ambiante (RT) à 100 °C
|  |  | Précision de température | ±0,1 °C
|  |  | Contrôle de température | PID micro-ordinateur
|  |  | Vitesse d’agitation | 20–300 tr/min
|  |  | Amplitude d’agitation | 20 mm
|  |  | Minuterie | 1–9999 min ou continue
|  |  | Volume | 10 L
|  |  | Affichage | Écran LCD
|  |  | Dimensions internes | 490 × 390 × 170 mm
|  |  | Dimensions externes | 720 × 480 × 530 mm
|  |  | Puissance de chauffage | 1500 W
|  |  | Alimentation | 220 V, 50/60 Hz (option 110 V)
|  |  | Accessoire standard | Plaque à ressort universelle
|  |  | Applications | Microbiologie, biotechnologie, recherche médicale, laboratoires d’enseignement
EQ-12 | Distillateur d’eau automatique de laboratoire | Unité | Type d’équipement | Distillateur d’eau automatique de laboratoire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | Capacité de production | 4 L/h
|  |  | Capacité du réservoir intégré | 8 L
|  |  | Conductivité de l'eau distillée | Environ 2,5 µS/cm à 25 °C
|  |  | Système de dégazage | Intégré, assurant une eau pyrogène-free, pauvre en gaz et bactéries
|  |  | Matériaux | Acier inoxydable AISI 304 pour les réservoirs et AISI 4876 pour le condenseur et l'élément chauffant
|  |  | Sécurité | Protection thermique, capteur de niveau d'eau, coupure automatique en cas de surchauffe ou de niveau bas
|  |  | Commande | Entièrement automatique avec écran indiquant le niveau d'eau, l'état de l'élément chauffant et les alarmes
|  |  | Installation | Montage sur table ou mural, avec tous les accessoires nécessaires fournis
|  |  | Alimentation | 230 V, 50/60 Hz, 3000 W
EQ-13 | Autoclave à vapeur sous pression – vertical – Classe B | Unité | Type d’équipement | Autoclave à vapeur sous pression – vertical – Classe B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Capacité | ≈ 50 litres
|  |  | Chambre (diamètre × profondeur) | ≈ φ 386 mm × 490 mm
|  |  | Pression de conception | ≈ ‑0,1 MPa (vide) / ≈ 0,28 MPa
|  |  | Pression de fonctionnement | ≈ 0,22‑0,23 MPa
|  |  | Plage de température de stérilisation | ≈ 105 °C à ≈ 134‑136 °C
|  |  | Précision de contrôle de température | ≈ ± 0,1 °C
|  |  | Matériau de la chambre | Acier inoxydable (type SUS304 ou équivalent)
|  |  | Système d’évacuation de l’air | Vide pulsé (éjection) pour évacuation complète de l’air
|  |  | Circulation de la vapeur | Circulation interne eau‑vapeur
|  |  | Alimentation électrique | AC 220 V, 50/60 Hz (option AC 110 V possible)
|  |  | Niveau sonore maximal | ≤ 65 dB(A)
|  |  | Altitude maximale d’utilisation | ≤ 2 000 m (avec possibilité de configuration jusqu’à 3 000 m)
|  |  | Accessoires standard | Panier en acier inoxydable 1 pièce, imprimante intégrée, filtre d’évacuation 0,22 µm
|  |  | Programmes disponibles | Multiples : instruments nus, emballés, liquides, milieux, tests B&D, etc.
|  |  | Usage recommandé | Stérilisation d’instruments, milieux, déchets biologiques dans un laboratoire de microbiologie
EQ-14 | Densitomètre McFarland | Unité | Type d’équipement | Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Plage de mesure | 0,00 à 15,00 unités McFarland (McF)
|  |  | Précision | ±3 % (0,0 à 6,0 McF)
|  |  | Résolution de l'affichage | 0,01 McF
|  |  | Source lumineuse | LED, λ = 565 ±15 nm
|  |  | Temps de mesure | 1 seconde
|  |  | Volume d'échantillon requis | ≥ 2 ml
|  |  | Diamètre extérieur des tubes | 18 mm
|  |  | livré avec adaptateur | 16 mm et 12 mm
|  |  | Dimensions | 165 x 115 x 75 mm
|  |  | Alimentation | AC 100–240 V, 50/60 Hz; ou DC via transformateur
|  |  | Affichage | LCD
EQ-15 | Stérilisateur infrarouge pour instruments métalliques | Unité | Type d’équipement | Stérilisateur infrarouge pour instruments métalliques | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | Diamètre de chauffage | environ 35 mm
|  |  | Calibre stérilisable | Jusqu’à 35 mm
|  |  | Températures préréglées | 3 niveaux : 400 °C, 620 °C, 840 °C
|  |  | Précision de température | ±25 °C
|  |  | Temps de chauffe | < 15 minutes
|  |  | Temps de stérilisation | 2 à 5 secondes
|  |  | Angle réglable | 30° à 45°
|  |  | Matériau | Céramique composite en aluminium de haute qualité
|  |  | Puissance | 240 W
|  |  | Alimentation | AC 220V (50/60 Hz) standard ; AC 110V en option
|  |  | Dimensions d’emballage | 300 × 250 × 200 mm
|  |  | Caractéristiques supplémentaires | Flameless, stérilisation rapide, sécurité renforcée, compact et léger
|  |  | Applications | Stérilisation de boucles d’inoculation, aiguilles et petits instruments métalliques dans les laboratoires de microbiologie et environnements anaérobies
EQ-16 | pH-mètre portable de laboratoire | Unité | Type d’équipement | pH-mètre portable de laboratoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Modèle | PH-220
|  |  | Plage de mesure (pH) | -2,00 à 20,00 pH
|  |  | Précision du pH | ±0,01 pH
|  |  | Plage de mesure (mV) | -1999 à 1999 mV
|  |  | Précision du mV | ±1 mV
|  |  | Plage de température | 0 à 105 °C
|  |  | Précision de la température | ±0,5 °C
|  |  | Calibration | 1 à 3 points avec reconnaissance automatique des tampons USA et NIST
|  |  | Compensation de température | Automatique
|  |  | Écran | LCD
|  |  | Fonctions supplémentaires | - Fonction Auto-Hold pour figer les lectures stables
- Diagnostic automatique de l'électrode
- Indicateur de stabilité
|  |  | Connecteur | BNC
|  |  | Accessoires inclus | - Électrode de pH
- Tampons de calibration (pH 4,01, 7,00, 10,01)
- Étui de transport
EQ-17 | Plaque chauffante pour lames | Unité | Type d’équipement | Plaque chauffante pour lames | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Plage de température | Température ambiante (RT) à 90 °C
|  |  | Précision de température | ±1 °C
|  |  | Plage de fonctionnement | 0 à 40 °C
|  |  | Surface de séchage | 345 × 260 mm
|  |  | Capacité lames | Jusqu'à 40 lames
|  |  | Affichage | Écran LCD haute luminosité
|  |  | Alimentation | AC 220V ±10%, 50/60Hz (standard) ou AC 110V ±10%, 60Hz (option)
|  |  | Contrôle de température | Intégré, précis et fiable
|  |  | Alarme surchauffe | Oui, pour sécurité
|  |  | Chauffage | Matériaux avancés, rapide et uniforme
|  |  | Mémoire de température | Oui, conserve la dernière valeur réglée
|  |  | Résistance à la corrosion | Surface de travail traitée
EQ-18 | Agitateur / Vortex Mixer pour microbiologie | Unité | Type d’équipement | Agitateur / Vortex Mixer pour microbiologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Plage de vitesse | 200 à 3000 tr/min, précision ±5 tr/min
|  |  | Amplitude | 4 mm (mouvement orbital)
|  |  | Modes de fonctionnement | Vibration ponctuelle ou continue
|  |  | Contrôle | Détection par pression
|  |  | Affichage | Numérique (vitesse et temps)
|  |  | Alimentation | 100–240 V, 50/60 Hz
|  |  | Stabilité | Pieds anti-vibrations, faible bruit
|  |  | Compatibilité tubes | Adaptateurs pour différentes tailles
|  |  | Usage continu | Oui, conception robuste pour usage prolongé
|  |  | Applications | Suspension de cultures cellulaires, préparation d’échantillons PCR, mélange de réactifs, homogénéisation de milieux
EQ-19 | Pipeteur électrique pour pipettes 0,1–100 ml (Levo Plus) | Unité | Type d’équipement | Pipeteur électrique pour pipettes 0,1–100 ml | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  |  | Plage de volume | 0,1 à 100 ml
|  |  | Vitesse d’aspiration | 25 ml en moins de 5 secondes (6 niveaux)
|  |  | Vitesse de distribution | Moteur (6 niveaux) / Gravité
|  |  | Affichage | Écran LCD (vitesse et état de la batterie)
|  |  | Alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable
|  |  | Autonomie de la batterie | Jusqu’à 12 heures d’utilisation intermittente
|  |  | Temps de charge | 4 à 5 heures
|  |  | Filtre | Filtre hydrophobe remplaçable 0,45 µm
|  |  | Compatibilité des pipettes | Pipettes en verre ou plastique (0,1–100 ml), pipettes Pasteur
|  |  | Source d’alimentation | AC 100–240 V, 50/60 Hz
|  |  | Caractéristiques supplémentaires | Contrôle précis, ergonomique, remplissage rapide, batterie longue durée, sécurité anti-contamination
EQ-20 | Jeux de 4 micropipettes manuelles de précision avec support | Unité | Type d’équipement | Jeux de 4 micropipettes manuelles de précision avec support | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | Plages de volume | 2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl (1 pièce de chaque)
|  |  | Incrément | 2–20 µl : 0,1 µl
10–100 µl : 0,5 µl
20–200 µl : 1 µl
100–1000 µl : 5 µl
|  |  | Précision | Erreur systématique maximale : 0,6 % à 1,2 µl selon le volume testé
Erreur aléatoire maximale : 0,15 % à 0,3 µl selon le volume testé
|  |  | Autoclavable | Oui, à 121 °C pendant 20 minutes sans préparation spéciale
|  |  | Affichage | Graduation mécanique
|  |  | Conception | Ergonomique, légère, faible force de commande
|  |  | Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques
|  |  | Calibration | Conforme à la norme ISO 8655, certificat individuel fourni
|  |  | Compatibilité | Compatible avec des pointes universelles
|  |  | Entretien | Facile à calibrer et entretenir avec l’outil fourni
|  |  | Support | Inclus pour rangement du jeu complet
|  |  | Caractéristiques supplémentaires | Précision, ergonomie, sécurité, compatibilité universelle
Lot 2 : Equipement et système de stérilisation
EQ-21 | Autoclave avec broyeur intégré pour destruction et stérilisation des déchets médicaux | Unité | Type d’équipement | Autoclave avec broyeur intégré – destruction et stérilisation des déchets médicaux | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | Dimensions (L × l × H) | 1430 × 670 × 1165 mm
|  |  | Poids total | 408 ± 5 kg
|  |  | Alimentation | AC 220V, 50/60 Hz
|  |  | Niveau sonore | ≤ 70 dB – fonctionnement silencieux pour minimiser les nuisances sonores
|  |  | Température de travail | 105–136 °C – stérilisation efficace et rapide
|  |  | Temps de stérilisation | 0–999 minutes – réglable selon le type de déchet
|  |  | Chambre de stérilisation | Acier inoxydable S30408, diamètre φ385 mm, profondeur 515 mm – durable et résistant à la corrosion
|  |  | Capacité de traitement | 5–10 kg/h – réduit le volume des déchets jusqu’à 60%
|  |  | Puissance du moteur de broyage | 1,5 kW – broyage efficace des déchets solides
|  |  | Vitesse de rotation | 8–10 tr/min – broyage contrôlé et sûr
|  |  | Dimensions de l'ouverture | 300 × 320 mm – facilite le chargement des déchets
|  |  | Matériau des lames | Acier allié, 14 lames de 15 mm d'épaisseur, diamètre φ172 mm – durables et résistantes
|  |  | Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 – hygiénique et facile à nettoyer
|  |  | Puissance de l'autoclave | 4 kW – chauffage rapide et efficace
|  |  | Système de sécurité intégré | Protection automatique contre la surchauffe, double verrouillage mécanique, protection contre la surpression, détection de porte en place, protection contre les fuites de courant
|  |  | Applications | Stérilisation et destruction des déchets médicaux : seringues, gants jetables, tubes de perfusion, déchets pathologiques
|  |  | Caractéristiques supplémentaires | - Réduction du volume des déchets d’environ 60%
- Conception compacte pour espaces restreints
- Sécurité renforcée
- Fonctionnement silencieux
- Efficace et rapide pour laboratoires et hôpitaux
Lot 3 : Equipements et système automatisé d'hémoculture et flacons associés (Adultes & Pédiatriques)
EQ-22 | Système automatisé de culture microbienne (Hemoculture) | Système complet prêt à l’installation | Type | Système automatisé de culture microbienne (hémoculture) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | Configuration | 120 cavités pour une détection complète du volume sanguin
|  |  | Technologie de culture | Milieux de culture enrichis avec supports neutres favorisant la détection précoce des infections
|  |  | Algorithme de croissance lente | Détection optimisée des micro-organismes à croissance lente
|  |  | Mesure automatisée du volume sanguin | Assure une détection complète et précise des infections
|  |  | Détection rapide | Identification précoce des infections sanguines
|  |  | Normes de qualité | Conformité aux normes internationales pour la gestion de la qualité en microbiologie (ex. ISO 15189)
|  |  | Efficacité | Réduction du temps nécessaire pour obtenir les résultats, optimisant le flux de travail
|  |  | Fiabilité | Résultats précis et reproductibles
|  |  | Avantages supplémentaires | Détection précoce, efficacité améliorée, fiabilité, conformité aux normes internationales
|  |  | Applications | Détection des infections sanguines, identification rapide des pathogènes dans les échantillons sanguins
|  |  | Bouteilles de culture | Utilisation de supports pour neutraliser les agents antimicrobiens et améliorer la récupération microbienne
|  |  | Technologie de détection | Capteurs détectant la croissance microbienne à intervalles réguliers (ex. toutes les 10 minutes)
|  |  | Algorithmes de détection | Plusieurs algorithmes pour différencier les résultats positifs/négatifs
|  |  | Interface utilisateur | Écran tactile ou interface intuitive pour navigation facile et surveillance en temps réel
|  |  | Maintenance | Système conçu pour faciliter l'entretien et réduire les temps d'arrêt
EQ-23 | Flacon d’hémoculture AÉROBIE – Adultes | Flacon | Type d’article | Flacon d’hémoculture aérobie pour adultes | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 2000
|  |  | Type d’échantillon | Sang total prélevé aseptiquement (ponction veineuse)
|  |  | Micro-organismes cibles | Bactéries aérobies, bactéries aéro-anaérobies facultatives, levures
|  |  | Type d’atmosphère | Aérobie (présence d’oxygène)
|  |  | Milieu de culture | Bouillon nutritif enrichi (peptones, extraits de levure, glucose), pH neutre ≈ 7,0 ± 0,2
|  |  | Technologie de neutralisation | Support adsorbant pour neutraliser les antibiotiques et agents antimicrobiens présents dans le sang
|  |  | Volume de sang recommandé | 8 à 10 mL par flacon adulte
|  |  | Volume total du flacon | 40 à 60 mL de milieu liquide
|  |  | Contenant | Flacon stérile en verre ou plastique, bouchon en caoutchouc butyle, capuchon en aluminium ou plastique
|  |  | Principe de détection | Mesure de la production de CO₂, pression ou variation colorimétrique selon le système utilisé
|  |  | Température de conservation | 15 – 30 °C, à l’abri de la lumière
|  |  | Durée de conservation | 12 à 24 mois selon conditions de stockage
|  |  | Conditionnement | 25 flacons par boîte
|  |  | Normes de qualité | Conforme aux normes internationales pour dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ex. ISO 13485, CE IVD)
|  |  | Compatibilité instrumentale | Compatible avec systèmes automatisés de culture hémoculture standardisés
EQ-24 | Flacon d’hémoculture aérobie pour usage pédiatrique | Flacon | Type d’article | Flacon d’hémoculture aérobie pour usage pédiatrique | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1500
|  |  | Usage prévu | Culture et détection des micro-organismes aérobies à partir d’échantillons sanguins pédiatriques (nourrissons et enfants)
|  |  | Type d’atmosphère | Aérobie
|  |  | Micro-organismes ciblés | Bactéries aérobies et levures
|  |  | Milieu de culture | Bouillon nutritif enrichi adapté aux faibles volumes de sang
|  |  | Technologie de neutralisation | Support adsorbant neutralisant les antibiotiques et agents antimicrobiens
|  |  | Volume de sang recommandé | 1 à 4 mL
|  |  | Volume total du flacon | 20 à 30 mL
|  |  | Contenant | Flacon stérile en plastique ou verre, bouchon en caoutchouc butyle
|  |  | Principe de détection | Détection de CO₂, pression ou variation colorimétrique
|  |  | Température de conservation | 15 – 30 °C
|  |  | Durée de conservation | 12 à 24 mois
|  |  | Conditionnement | 10 à 25 flacons par boîte
|  |  | Normes de qualité | Conforme aux normes internationales pour dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ex. ISO 13485, CE IVD)
|  |  | Compatibilité instrumentale | Compatible avec systèmes automatisés de culture hémoculture standardisés
Lot 4 : Equipement et système complet de spectrométrie de masse MALDI-TOF
EQ-25 | Spectromètre de masse MALDI-TOF (Désorption/Ionisation Laser Assistée par Matrice - Temps de Vol) pour l’identification microbienne | Système complet prêt à l’installation | Technologie | Spectromètre de masse MALDI-TOF (Désorption/Ionisation Laser Assistée par Matrice - Temps de Vol) pour l’identification microbienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Modes de détection | Mode ion positif et mode ion négatif (anionique)
|  |  | Capacité | Jusqu'à 16 lames (slides), 768 échantillons
|  |  | Dimensions (LxPxH) | Variable suivant la marque
|  |  | Poids | Variable suivant la marque
|  |  | Empreinte | Système "benchtop"
|  |  | Laser | Laser longue durée, fine tuning automatisé pour maximiser le temps de fonctionnement
|  |  | Base de données microbienne | Base "population-built": diversité intra-espèce (géographique, origine, conditions de sous-culture)
|  |  | Alimentation électrique | Tension d'entrée: 110-120 V
|  |  | Priorisation des lames | oui, priorisation "urgence" d'une lame sans interrompre le processus
Traçabilité et rapports
|  |  | Cible / Plaque d’échantillons | support de cible spécifique
|  |  | Interface utilisateur | Logiciel graphique, écran tactile ou interface PC, navigation intuitive, surveillance en temps réel
|  |  | Logiciel d’acquisition et d’analyse | Acquisition et analyse automatiques, attribution des scores spectraux, comparaison avec la base de données, exportation des résultats, connexion LIS/LIMS
|  |  | Alimentation électrique | AC 100–240 V, 50/60 Hz, ±10 % ; consommation ≤ 1,5 kW
|  |  | Dimensions externes (L×P×H) | Adapté à une installation en laboratoire ; encombrement ≤ 1,5 m³
|  |  | Poids | ≤ 120 kg ; support de sol standard requis
|  |  | Conditions environnementales | Température 10–30 °C, humidité ≤ 70 % sans condensation, absence de vibrations excessives
|  |  | Accessoires standards inclus | Plaques cibles, standards d’étalonnage, pipettes, consommables compatibles, calibrateur, matrice CHCA
|  |  | Maintenance et durée de vie | Laser longue durée, maintenance annuelle simplifiée, assistance technique disponible
|  |  | Sécurité et environnement de travail | Protection contre les vibrations, la poussière et les interférences électromagnétiques ; conformité aux normes de sécurité électrique
|  |  | Documentation et validation | Manuel d’utilisation, protocoles IQ/OQ/PQ, guides d’installation et de formation
|  |  | Compatibilité des échantillons | Bactéries, levures, champignons, ARN/ADN, colonies, sang, fluides biologiques
|  |  | Traçabilité et rapports | Génération de rapports détaillés, exportation CSV/PDF, intégration LIMS, Lecture automatique des codes-barres, scan des lames, horodatage, flux "load and go"
|  |  | Reproductibilité | Résultats reproductibles à ≥ 99 %
|  |  | Sensibilité et rapidité | Identification de >95 % des micro-organismes en moins de 5 minutes par échantillon
|  |  | Stockage des données | Base de données locale et option de sauvegarde externe sécurisée
|  |  | Garantie / Service après-vente | ≥ 1 an
|  |  | Formation du personnel | Incluse lors de l’installation
|  |  | Livraison et mise en service | Incluses dans l’offre
|  |  | Applications | Milieux cliniques, sécurité alimentaire, recherche microbiologique
EQ-26 | Réactif de prétraitement échantillons | kit de 18 trays in 96 nibs in each tray | Prépare les échantillons microbiaux pour analyse MALDI‑TOF ; solubilisation et extraction des protéines |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-27 | Calibrateur pour MALDI‑TOF | kit de 5 flacons de 0,2 ml | Permet la calibration de masse du spectromètre pour garantir précision et reproductibilité |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-28 | Matrice CHCA pour MALDI‑TOF | kit de 5 flacons de 0,2 ml | Matrice pour ionisation MALDI des échantillons ; assure la cristallisation et l’absorption laser |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-29 | Réactif de prétraitement hémocultures positives | kit de 5 flacons de 0,2 ml | Prépare les micro-organismes présents dans les cultures sanguines pour identification MALDI‑TOF |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-30 | Réactif de prétraitement mycobacteries | kit de 5 flacons de 0,2 ml | Préparation spécifique des spores et hyphes pour identification MALDI‑TOF |  | 3 | 3 |  |  |  | 6
EQ-31 | Réactif de prétraitement champignons filamenteux | kit de 5 flacons de 0,2 ml | Préparation spécifique des spores et hyphes pour identification MALDI‑TOF |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-32 | Plaques cibles jetables | box de 42 plaques | Supports pour dépôt des échantillons pour analyse MALDI‑TOF, usage unique |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-33 | Contrôle qualité MALDI‑TOF niveau 1 | kit de de 5 tests | Vérification du calibrage et performance du spectromètre |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
EQ-34 | Contrôle qualité MALDI‑TOF niveau 2 | kit de de 5 tests | Vérification de précision et stabilité de mesure du spectromètre |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6

## Marché 2
Marché 2 : Fournitures et consommables de laboratoire pour microbiologie et analyses cliniques
Lot 1: Milieux de culture (MC)
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | Quantité
MC-01 | Gélose MacConkey | Nom du produit | Gélose MacConkey | 500g | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16
|  | Usage | Milieu de culture sélectif pour la croissance et l’isolement de bactéries Gram-négatives, en particulier les entérobactéries
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Lactose, sels biliaires, cristal violet
|  | Autres composants | Peptone, agar et autres composants selon formulation standard
|  | pH | 7,1 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie, culture bactérienne clinique et environnementale
|  | Applications | Microbiologie clinique et industrielle, isolement et identification de bactéries Gram-négatives fermentant le lactose
MC-02 | Gélose EMB | Nom du produit | Gélose EMB (Eosin Methylene Blue) | 500g | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Milieu de culture sélectif pour la croissance et l’isolement des entérobactéries, en particulier Escherichia coli
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Lactose, eosine, bleu de méthylène
|  | Autres composants | Peptone, agar, sels et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 7,0 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, industrielle et environnementale
|  | Applications | Sélection et identification d’entérobactéries, différenciation de fermentateurs et non-fermentateurs de lactose
MC-03 | Gélose SS | Nom du produit | Gélose SS (Salmonella-Shigella) | 500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Usage | Milieu sélectif pour l’isolement et la différenciation des Salmonella et Shigella
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Lactose, sels biliaires, vert brillant
|  | Autres composants | Peptone, agar, citrate et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 7,2 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, industrielle et environnementale
|  | Applications | Isolement et différenciation des entérobactéries pathogènes, détection de fermentateurs et non-fermentateurs de lactose
MC-04 | Gélose XLD | Nom du produit | Gélose XLD (Xylose Lysine Désoxycholate) | 500g | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16
|  | Usage | Milieu sélectif et différentiel pour l’isolement de Salmonella et Shigella
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Xylose, lysine, sels biliaires, désoxycholate, rouge de phénol
|  | Autres composants | Peptone, agar et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 7,4 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, industrielle et environnementale
|  | Applications | Isolement et différenciation de Salmonella et Shigella, identification des fermentateurs de xylose et production d’hydrogène sulfuré
MC-05 | Gélose Chapman | Nom du produit | Gélose Chapman | 500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Usage | Milieu sélectif et différentiel pour l’isolement de Staphylococcus aureus et autres staphylocoques halotolérants
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | NaCl 7,5 %, mannitol, phénol rouge
|  | Autres composants | Peptone, agar et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 7,4 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, industrielle et environnementale
|  | Applications | Isolement et différenciation de staphylocoques halotolérants, détection de fermentation du mannitol (changement de couleur du phénol rouge)
MC-06 | Gélose CLED | Nom du produit | Gélose CLED (Cystine Lactose Electrolyte Deficient) | 500g | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16
|  | Usage | Milieu sélectif pour l’isolement et la différenciation des bactéries urinaires, en particulier Enterobacteriaceae
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Non-ionique, lactose, cystine, bleu de bromothymol
|  | Autres composants | Peptone, agar et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 6,8–7,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri ou tubes
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique et environnementale
|  | Applications | Isolement et différenciation des bactéries urinaires, détection de fermentation du lactose et contrôle de la croissance des colonies
MC-07 | Gélose Kligler | Nom du produit | Gélose Kligler | 500 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Usage | Milieu différentiel pour l’identification des entérobactéries, test de fermentation du glucose et lactose, et production de H₂S
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Glucose, lactose, peptone, sels ferreux, indicateur H₂S (fer ammoniacal ou fer sulfate)
|  | Autres composants | Agar et autres additifs selon formulation standard
|  | pH | 6,8 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en tubes inclinés (slant)
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Sac ou emballage hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique et industrielle
|  | Applications | Détection de fermentation du glucose et lactose, production de gaz et H₂S pour différenciation des entérobactéries
MC-08 | Gélose chromogène sélective pour identification des entérobactéries urinaires (Chromagar orientation) | Nom du produit | Gélose chromogène sélective pour identification des entérobactéries urinaires | 500 g | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16
|  | Usage | Milieu sélectif et différentiel pour l’isolement et l’identification des principales bactéries urinaires, notamment E. coli, Klebsiella, Enterococcus, Proteus, etc. Les colonies se colorent différemment selon l’espèce bactérienne, permettant une différenciation rapide.
|  | Forme | Poudre prête à l’emploi pour préparation de gélose
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Base nutritive chromogène, peptones, sels minéraux, substrats chromogènes spécifiques pour la différenciation des bactéries urinaires
|  | Autres composants | Agar, additifs stabilisants et nutritifs selon formulation standard
|  | pH | 7,0 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre la poudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri. Incuber à 35–37 °C pendant 18–24 h selon protocole.
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Flacon ou sachet hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique et médicale
|  | Applications | Détection et isolement des bactéries urinaires, différenciation rapide basée sur la coloration chromogène des colonies, diagnostic microbiologique des infections urinaires.
MC-09 | Gélose chromogène sélective pour Staphylococcus aureus | Nom du produit | Gélose chromogène sélective pour Staphylococcus aureus | 500 g | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Milieu sélectif et différentiel pour l’isolement et la détection de Staphylococcus aureus. Les colonies de S. aureus apparaissent en rose grâce aux substrats chromogènes.
|  | Forme | Poudre prête à l’emploi pour préparation de gélose
|  | Quantité | 500 g (ou selon fournisseur)
|  | Composition principale | Base nutritive chromogène, peptones, sels minéraux et substrats spécifiques permettant la coloration des colonies de S. aureus
|  | Autres composants | Agar, additifs stabilisants et nutritifs selon formulation standard
|  | pH | 7,0 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre la poudre dans l’eau distillée, stériliser par autoclavage, verser en boîtes de Petri. Incuber à 35–37 °C pendant 24–48 h selon protocole.
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Flacon ou sachet hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, alimentaire et environnementale
|  | Applications | Détection et isolement de S. aureus, différenciation rapide grâce à la coloration chromogène, analyse d’échantillons cliniques, alimentaires ou environnementaux.
MC-10 | Gélose Sabouraud Glucose 4 %, pH 5,6 | Nom du produit | Gélose Sabouraud Glucose 4 %, pH 5,6 | 500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Usage | Milieu sélectif pour la culture et l’isolement des champignons filamenteux et levures, particulièrement en microbiologie clinique et mycologique.
|  | Forme | Poudre sèche
|  | Quantité | 500 g
|  | Composition principale | Glucose 4 %, peptones, agar
|  | Autres composants | Additifs nutritifs selon formulation standard pour favoriser la croissance fongique
|  | pH | 5,6 ± 0,2 après préparation
|  | Mode d’emploi | Dissoudre 65 g dans 1 L d’eau distillée, chauffer pour dissolution complète, stériliser à 121 °C pendant 15 min. Couler en boîtes de Petri ou tubes selon usage.
|  | Stérilité | Non stérile (à préparer avant usage)
|  | Conditionnement | Flacon ou sachet hermétique de 500 g
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique, vétérinaire et de recherche mycologique
|  | Applications | Isolement et culture de champignons pathogènes et levures, identification mycologique, contrôle qualité en laboratoires cliniques et industriels
MC-11 | Columbia Agar Base | Désignation du produit | Columbia Agar Base – Base pour gélose au sang et au chocolat | 500g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Description | Milieu nutritif polyvalent utilisé comme base pour la préparation de géloses enrichies au sang ou au chocolat. Il favorise la croissance d’une large variété de bactéries, y compris les microorganismes exigeants. Le sang (mouton ou cheval) est ajouté selon le besoin pour obtenir respectivement la gélose au sang ou la gélose au chocolat.
|  | Utilisation | - Base pour gélose au sang (ajout de 5 % de sang défibriné de mouton).
- Base pour gélose au chocolat (ajout de sang chauffé à 80 °C pour lyse des globules rouges).
|  | Composition principale | Peptones, extraits de levure, chlorure de sodium, amidon de maïs, agar.
|  | Aspect | Poudre beige claire
|  | pH à 25°C | 7,3 ± 0,2
|  | Stérilisation | 121 °C pendant 15 minutes
|  | Conditionnement | Flacon de 500 g
|  | Remarque | Le laboratoire prépare les milieux au besoin et fournira le sang de mouton aux autres hôpitaux.
Lot 2 : Disques antibiotiques (DA)
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | Quantité annuelle
1. β-lactamines
a) Pénicillines
DA-01 | Disque antibiotique – Pénicilline G 10 UI | Nom du produit | Disque antibiotique – Pénicilline G 10 UI | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la pénicilline G.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 UI / disque (ou selon norme CLSI/EUCAST)
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de Pénicilline G
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la pénicilline G pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-02 | Disque antibiotique – Ampicilline 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ampicilline 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’ampicilline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque (ou selon norme CLSI/EUCAST)
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’ampicilline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’ampicilline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-03 | Disque antibiotique – Amoxicilline + Acide clavulanique 20 µg/10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Amoxicilline + Acide clavulanique 20 µg/10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’association amoxicilline/acide clavulanique.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 20 µg d’amoxicilline + 10 µg d’acide clavulanique par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’amoxicilline et d’acide clavulanique
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’amoxicilline/acide clavulanique pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-04 | Disque antibiotique – Ticarcilline 75 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ticarcilline 75 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la ticarcilline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 75 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ticarcilline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la ticarcilline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-05 | Disque antibiotique – Ticarcilline + Acide clavulanique 75 µg /10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ticarcilline + Acide clavulanique 75 µg /10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’association ticarcilline/acide clavulanique.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 75 µg de ticarcilline + 10 µg d’acide clavulanique par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ticarcilline et d’acide clavulanique
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’association ticarcilline/acide clavulanique pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-06 | Disque antibiotique – Pipéracilline + Tazobactam 30 µg/6 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Pipéracilline + Tazobactam 30 µg/6 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’association pipéracilline/tazobactam.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg de pipéracilline + 6 µg de tazobactam par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de pipéracilline et tazobactam
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’association pipéracilline/tazobactam pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-07 | Disque antibiotique – Témocilline 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Témocilline 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la témocilline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de témocilline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la témocilline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-08 | Disque antibiotique – Mécillinam 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Mécillinam 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la mécillinam.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de mécillinam
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la mécillinam pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
b) Céphalosporines
DA-09 | Disque antibiotique – Céfalexine 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Céfalexine 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la céfalexine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de céfalexine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la céfalexine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-10 | Disque antibiotique – Céfoxitine 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Céfoxitine 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la céfoxitine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de céfoxitine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la céfoxitine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-11 | Disque antibiotique – Céftazidime 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ceftazidime 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la ceftazidime.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ceftazidime
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la ceftazidime pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-12 | Disque antibiotique – Céfépime 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Céfépime V | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries au céfépime.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de céfépime
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne au céfépime pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-13 | Disque antibiotique – Céftriaxone 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ceftriaxone 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la ceftriaxone.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ceftriaxone
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la ceftriaxone pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-14 | Disque antibiotique – Ceftolozane + Tazobactam 30 µg/10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ceftolozane + Tazobactam 30 µg/10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’association ceftolozane/tazobactam.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg de ceftolozane + 10 µg de tazobactam par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ceftolozane et tazobactam
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’association ceftolozane/tazobactam pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-15 | Disque antibiotique – Ceftaroline 5 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ceftaroline 5 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la ceftaroline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 5 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ceftaroline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la ceftaroline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
b) Carbapenemes
DA-16 | Disque antibiotique – Imipénème 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Imipénème 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’imipénème.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’imipénème
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’imipénème pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-17 | Disque antibiotique – Méropénème 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Méropénème 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries au méropénème.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de méropénème
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne au méropénème pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-18 | Disque antibiotique – Ertapénème 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ertapénème 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’ertapénème.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’ertapénème
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’ertapénème pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
d) Monobactame
DA-19 | Disque antibiotique – Aztréonam 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Aztréonam 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’aztréonam.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’aztréonam
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’aztréonam pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
2. Aminosides
DA-20 | Disque antibiotique – Gentamicine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Gentamicine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la gentamicine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de gentamicine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la gentamicine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-21 | Disque antibiotique – Amikacine 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Amikacine 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’amikacine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’amikacine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’amikacine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-22 | Disque antibiotique – Kanamycine 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Kanamycine 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la kanamycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de kanamycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la kanamycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-23 | Disque antibiotique – Tobramycine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Tobramycine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la tobramycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de tobramycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la tobramycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-24 | Disque antibiotique – Streptomycine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Streptomycine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la streptomycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de streptomycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la streptomycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-25 | Disque antibiotique – Netilmicine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Netilmicine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la netilmicine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de netilmicine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la netilmicine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-26 | Disque antibiotique – Spectinomycine 100 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Spectinomycine 100 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par diffusion sur gélose (méthode de Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la sensibilité des bactéries, notamment Neisseria gonorrhoeae, à la spectinomycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 100 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de spectinomycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique réalisant les antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité bactérienne à la spectinomycine, particulièrement utile pour le dépistage et le traitement de la gonorrhée.
3. Fluoroquinolones
DA-27 | Disque antibiotique – Ciprofloxacine 5 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Ciprofloxacine 5 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la ciprofloxacine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 5 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de ciprofloxacine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la ciprofloxacine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-28 | Disque antibiotique – Lévofloxacine 5 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Lévofloxacine 5 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la lévofloxacine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 5 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de lévofloxacine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la lévofloxacine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-29 | Disque antibiotique – Pefloxacine 5 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Pefloxacine 5 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par diffusion sur gélose (méthode de Kirby-Bauer). Utilisé pour évaluer la sensibilité des entérobactéries et staphylocoques à la pefloxacine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 5 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile imprégné de pefloxacine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique réalisant les antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité bactérienne à la pefloxacine, notamment pour les entérobactéries, staphylocoques et autres bacilles à Gram négatif.
DA-30 | Disque antibiotique – Norfloxacine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Norfloxacine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne par diffusion sur gélose (méthode de Kirby-Bauer). Utilisé pour évaluer la résistance des bactéries à Gram négatif, notamment les entérobactéries et Pseudomonas spp., ainsi qu’à certaines bactéries à Gram positif, à la norfloxacine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile imprégné de norfloxacine
|  | Autres composants | Aucun additif
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (soit 250 disques par boîte)
|  | Compatibilité | Compatible avec tous les systèmes standards d’antibiogramme (gélose Mueller-Hinton)
|  | Applications | Évaluation de la sensibilité des bactéries à la norfloxacine, particulièrement utile pour les infections urinaires et entériques.
DA-31 | Disque antibiotique – Acide nalidixique 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Acide nalidixique 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne par diffusion sur gélose (méthode de Kirby-Bauer). Utilisé pour évaluer la résistance des entérobactéries et d’autres bacilles à Gram négatif à l’acide nalidixique.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile imprégné d’acide nalidixique
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique réalisant les antibiogrammes
|  | Applications | Évaluation de la sensibilité des bactéries entériques et des bacilles à Gram négatif à l’acide nalidixique.
4. Macrolides et apparentés
DA-32 | Disque antibiotique – Érythromycine 15 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Érythromycine 15 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’érythromycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 15 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’érythromycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’érythromycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-32 | Disque antibiotique – Azithromycine 15 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Azithromycine 15 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’azithromycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 15 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné d’azithromycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’azithromycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-33 | Disque antibiotique – Clarithromycine 15 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Clarithromycine 15 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la clarithromycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 15 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de clarithromycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la clarithromycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-34 | Disque antibiotique – Clindamycine 2 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Clindamycine 2 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la clindamycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 2 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de clindamycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la clindamycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
5. Tétracyclines
DA-35 | Disque antibiotique – Tétracycline 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Tétracycline 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la tétracycline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de tétracycline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la tétracycline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-36 | Disque antibiotique – Doxycycline 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Doxycycline 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la doxycycline.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de doxycycline
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la doxycycline pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-37 | Disque antibiotique – Tigécycline 15 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Tigécycline 15 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Utilisé pour les tests de sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme) selon la méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la sensibilité des bactéries à la tigécycline, notamment Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus (y compris SARM), Enterococcus spp., et certaines souches de Acinetobacter et Klebsiella.
|  | Forme | Disques en papier imprégnés d’antibiotique
|  | Dosage | 15 µg de tigécycline par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile imprégné de tigécycline
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches de 50 disques chacune (soit 250 disques/boîte)
|  | Compatibilité | Compatible avec les milieux Mueller-Hinton utilisés pour les tests de sensibilité bactérienne
|  | Applications | Diagnostic microbiologique pour la détection de la sensibilité aux glycylcyclines, particulièrement dans les infections à bactéries multirésistantes.
6. Glycopeptides
DA-38 | Disque antibiotique – Vancomycine 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Vancomycine 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la vancomycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de vancomycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la vancomycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
7. Sulfamides et inhibiteurs de synthèse folique
DA-39 | Disque antibiotique – Triméthoprime + Sulfaméthoxazole 1,25 µg /23,75 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Triméthoprime + Sulfaméthoxazole | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à l’association triméthoprime/sulfaméthoxazole.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 1,25 µg de triméthoprime + 23,75 µg de sulfaméthoxazole par disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de triméthoprime et sulfaméthoxazole
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à l’association triméthoprime/sulfaméthoxazole pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-40 | Disque antibiotique – Triméthoprime 5 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Triméthoprime 5 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries au triméthoprime.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 5 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de triméthoprime
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Mode d’emploi | Placer le disque sur une gélose Mueller-Hinton ensemencée avec la souche bactérienne à tester. Incuber à 35–37 °C pendant 16–18 h. Mesurer le diamètre d’inhibition pour interprétation selon normes CLSI ou EUCAST.
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne au triméthoprime pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
DA-41 | Disque antibiotique – Sulfonamides 200 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Sulfonamides 200 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries aux sulfonamides.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 200 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de sulfonamides
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne aux sulfonamides pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
8. Phénicols
DA-42 | Disque antibiotique – Chloramphénicol 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Chloramphénicol 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries au chloramphénicol.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de chloramphénicol
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne au chloramphénicol pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
8. Phénicols
DA-43 | Disque antibiotique – Colistine 10 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Colistine 10 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la colistine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 10 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de colistine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la colistine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
10. Phosphomycines
DA-44 | Disque antibiotique – Fosfomycine 200 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Fosfomycine 200 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la fosfomycine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 200 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de fosfomycine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la fosfomycine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
11. Nitrofuranes
DA-45 | Disque antibiotique – Nitrofurantoïne 100 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Nitrofurantoïne 100 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la nitrofurantoïne.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 100 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de nitrofurantoïne
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la nitrofurantoïne pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
12. Oxazolidinones
DA-46 | Disque antibiotique – Linézolide 30 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Linézolide 30 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries au linézolide.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 30 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de linézolide
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne au linézolide pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
13. topiques
DA-47 | Disque antibiotique – Mupirocine 200 µg | Nom du produit | Disque antibiotique – Mupirocine 200 µg | Boite de 5 Cartouche de 50 disques | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | Usage | Test de sensibilité bactérienne aux antibiotiques par méthode de diffusion sur gélose (Kirby-Bauer). Permet d’évaluer la résistance ou la sensibilité des bactéries à la mupirocine.
|  | Forme | Disque en papier imprégné d’antibiotique
|  | Dosage | 200 µg / disque
|  | Composition principale | Papier filtrant stérile, imprégné de mupirocine
|  | Autres composants | Aucun
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Conditionnement | Boîte de 5 cartouches, chaque cartouche contenant 50 disques (total 250 disques)
|  | Compatibilité | Laboratoires de microbiologie clinique pour antibiogrammes
|  | Applications | Détermination de la sensibilité ou résistance bactérienne à la mupirocine pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
Lot 3: Milieux de transport et écouvillons (MT)
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | Quantité annuelle
MT-01 | Milieu transport Stuart | Nom du produit | Milieu de transport Stuart – gel sans charbon | 100 tubes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Transport et conservation temporaire des échantillons cliniques (bactéries) avant analyse
|  | Composition | Gel nutritif tamponné, sans charbon, avec agents stabilisateurs et inhibiteurs légers pour ralentir la croissance bactérienne
|  | Forme | Gel stérile
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Compatibilité | Écouvillons cliniques, tubes, flacons
|  | Volume / Taille | 10 mL par tube
|  | Conditionnement | 100 tubes
|  | Température de conservation | Température ambiante ou réfrigérée selon protocole
|  | Durée de conservation | Généralement 24–48 heures après prélèvement
|  | Applications | Microbiologie clinique, transport d’échantillons infectieux ou sensibles
MT-02 | Milieu transport Amies | Nom du produit | Milieu de transport Amies – Tube 10 mL | 100 tubes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Transport et conservation temporaire des échantillons cliniques (bactéries, virus, autres micro-organismes) avant analyse
|  | Composition | Solution nutritive tamponnée, semi-solide, adaptée pour ralentir la croissance bactérienne sans altérer la viabilité
|  | Forme | Liquide ou gel selon fournisseur
|  | Volume | 10 mL par tube
|  | Matériau du tube | Plastique ou verre stérile
|  | Type de bouchon | Bouchon étanche, vissable ou à pression
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Compatibilité | Écouvillons cliniques, flacons, laboratoires microbiologiques
|  | Conditionnement | 100 tubes
|  | Température de conservation | Température ambiante ou réfrigérée selon protocole
|  | Durée de conservation | Généralement 24–48 heures après prélèvement
|  | Applications | Microbiologie clinique, transport d’échantillons infectieux ou sensibles
MT-03 | Écouvillon pour prélèvement avec milieu de transport | Nom du produit | Écouvillon pour prélèvement avec milieu de transport | boîte de 100 pièces | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
|  | Usage | Collecte et transfert d’échantillons microbiologiques (bactéries, levures, virus) vers un tube de transport
|  | Matériau du manche | Plastique
|  | Matériau de l’embout | Coton, viscose, polyester ou nylon flocké
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Longueur | 15–20 cm typiquement
|  | Compatibilité milieu | Compatible avec milieux de transport tels que Stuart, Amies, ou Milieu universel (VTM)
|  | Conditionnement | Individuellement emballé 100 pièces / boîte
|  | Température de transport | Ambiante ou réfrigérée selon type de micro‑organisme et durée du transport
|  | Sécurité / Transport | Manche cassable pour insertion dans tube ; bouchon sécurisé pour éviter contamination
MT-04 | Écouvillon stérile | Nom du produit | Écouvillon stérile | boîte de 100 pièces | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
|  | Usage | Collecte d’échantillons microbiologiques (bactéries, virus, levures, champignons)
|  | Matériau du manche | Plastique, bois ou aluminium
|  | Matériau de l’embout | Rayon (coton) ou polyester
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Longueur | Typiquement 15–20 cm
|  | Type | Pointe standard ou fine selon protocole
|  | Conditionnement | Individuellement emballé 100 pièces / boîte
|  | Compatibilité | Prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, cutanés, urinaires ou autres
|  | Sécurité / Transport | Manche cassable ou flexible selon protocole ; peut être utilisé avec tube de transport
Lot 4: Verrerie, matériel plastique (VP) & Micropipettes et matériel de prélèvement (MP)
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | Quantité annuelle
VP-01 | Boîtes Petri Forme Ronde verre 90 mm | Nom du produit | Boîte de Petri en verre | Paquet 10 pièces | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Forme | Ronde
|  | Diamètre | 90 mm
|  | Usage | Culture de micro-organismes, bactéries, levures, etc. en laboratoire
|  | Matériau | Verre borosilicaté, réutilisable, résistant à la chaleur et aux produits chimiques
|  | Stérilité | Non stérile par défaut, peut être stérilisée avant usage (autoclave)
|  | Couvercle | Ajusté pour couvrir la boîte sans étanchéité complète, facile à manipuler
|  | Résistance thermique | Compatible avec autoclave jusqu’à 121 °C
|  | Compatibilité | Pour culture en laboratoire, utilisation avec milieux gélosés ou liquides
|  | Entretien / Réutilisation | Nettoyable, autoclavable et réutilisable plusieurs fois
|  | Conditionnement | Paquet 10 pièces
VP-02 | Boîte de Petri en verre Forme carrée 130 × 130 mm | Nom du produit | Boîte de Petri en verre carrée | Paquet 10 pièces | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Forme | carrée
|  | Dimensions | 130 × 130 mm
|  | Usage | Culture de micro-organismes, bactéries, levures, etc. en laboratoire
|  | Matériau | Verre borosilicaté, réutilisable, résistant à la chaleur et aux produits chimiques
|  | Stérilité | Non stérile par défaut, peut être stérilisée avant usage (autoclave)
|  | Couvercle | Ajusté pour couvrir la boîte sans étanchéité complète, facile à manipuler
|  | Résistance thermique | Compatible avec autoclave jusqu’à 121 °C
|  | Compatibilité | Pour culture en laboratoire, utilisation avec milieux gélosés ou liquides
|  | Entretien / Réutilisation | Nettoyable, autoclavable et réutilisable plusieurs fois
|  | Conditionnement | Paquet 10 pièces
VP-03 | Boîtes Petri Forme Ronde 90 mm jetable en plastique | Nom du produit | Boîte de Petri jetable | Carton de 500 pièces | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40
|  | Forme | Ronde
|  | Diamètre | 90 mm
|  | Usage | Culture de micro-organismes, bactéries, levures, etc. en laboratoire
|  | Matériau | Plastique transparent de haute qualité (polystyrène ou PS)
|  | Stérilité | Stérile, usage unique, prêt à l’emploi
|  | Couvercle | Ajusté pour couvrir la boîte sans étanchéité complète, facile à manipuler
|  | Compatibilité | Pour culture en laboratoire, utilisation avec milieux gélosés ou liquides
|  | Type | Jetable, à usage unique pour éviter contamination croisée
|  | Conditionnement | Carton de 500 pièces
VP-04 | Boîte de Petri carrée 130 × 130 jetable en plastique | Nom du produit | Boîte de Petri carrée jetable en plastique | Carton de 500 pièces | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20
|  | Dimensions | 130 mm × 130 mm
|  | Usage | Culture de micro‑organismes, bactéries, levures, ou autres cultures en laboratoire
|  | Matériau | Plastique transparent de haute qualité (par exemple polystyrène PS)
|  | Stérilité | Stérile (prête à l’emploi)
|  | Couleur | Transparent
|  | Type | Jetable, usage unique
|  | Couvercle | Inclus, ajusté pour couvrir la boîte sans étanchéité hermétique
|  | Conditionnement typique | Paquets/boîtes de plusieurs unités (à préciser selon le fournisseur)
|  | Compatibilité | Compatible pour utilisation en microbiologie, recherche, culture d’agar
|  | Spécialités possibles | Surface lisse, excellente clarté optique, évents ou non selon modèle
|  | Conditionnement | Carton de 500 pièces
VP-05 | Lames microscope | Nom du produit | Lames de microscope | Boîte de 50 pièces | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
|  | Matériau | Verre borosilicaté ou verre transparent de haute qualité
|  | Dimensions | 76 × 26 mm
|  | Bords | Biseautés pour éviter les coupures et faciliter la manipulation
|  | Épaisseur | Typiquement 1 mm (standard pour lames de microscope)
|  | Usage | Préparation et observation d’échantillons biologiques ou microbiologiques
|  | Stérilité | Non stérile (usage général de laboratoire) ou stérile selon modèle
|  | Conditionnement | Boîte de 50 pièces
|  | Compatibilité | Compatible avec lamelles couvre‑objet, microscopes optiques et électroniques
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation avec précaution pour éviter casse ou coupure
|  | Applications | Microbiologie, hématologie, cytologie, histologie, éducation et recherche
VP-06 | Lamelles de microscope | Nom du produit | Lamelles de microscope | Boîte de 100 pièces | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Matériau | Verre transparent de haute qualité
|  | Dimensions | 20 × 20 mm
|  | Épaisseur | 0,13–0,17 mm
|  | Usage | Recouvrir les échantillons sur lames pour observation au microscope
|  | Stérilité | Non stérile (usage général de laboratoire) ou stérile selon modèle
|  | Conditionnement | Boîte de 100 pièces
|  | Compatibilité | Compatible avec lames de microscope, techniques de coloration et microscopes optiques
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation avec précaution pour éviter casse ou coupure
|  | Applications | Microbiologie, cytologie, histologie, éducation et recherche
VP-06 | Pipette graduée 25/30 ml | Nom du produit | Pipette graduée 25/30 mL | Boîte de 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
|  | Usage | Mesure et transfert précis de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 25 à 30 mL
|  | Graduation | Graduée en mL, lisible facilement pour dosage précis
|  | Matériau | Verre borosilicaté ou plastique transparent résistant aux produits chimiques
|  | Précision | Tolérance ± 0,2 à 0,5 mL selon fabricant
|  | Compatibilité | Compatible avec la plupart des supports et dispositifs de pipetage
|  | Conditionnement | Sachet de 25 pièces
|  | Température maximale | Jusqu’à 100–120 °C pour les modèles en verre borosilicaté
|  | Stérilité | Peut être stérilisée selon les besoins (autoclave ou chimique)
VP-07 | Ballon Pyrex 500 ml | Nom du produit | Ballon Pyrex 500 mL | Unité | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
|  | Usage | Chauffage, mélange et stockage de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, haute résistance chimique et thermique
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Forme | sphérique à fond plat
|  | Graduation | Gradué pour lecture précise du volume
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-08 | Ballon Pyrex 1000 ml | Nom du produit | Ballon Pyrex 1000 mL | Unité | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
|  | Usage | Chauffage, mélange et stockage de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, haute résistance chimique et thermique
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Forme | sphérique à fond plat
|  | Graduation | Gradué pour lecture précise du volume
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-09 | Cylindre gradué 500 ml | Nom du produit | Cylindre gradué 500 mL | Unité | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
|  | Usage | Mesure précise de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Graduation | PMP, classe B, pour précision élevée
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Base | Base antidérapante pour plus de stabilité
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-10 | Cylindre gradué 1000 ml | Nom du produit | Cylindre gradué 1000 mL | Unité | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
|  | Usage | Mesure précise de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Graduation | PMP, classe B, pour précision élevée
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Base | Base antidérapante pour plus de stabilité
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-11 | Cylindre gradué 10 ml | Nom du produit | Cylindre gradué 10 mL | Unité | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
|  | Usage | Mesure précise de petits volumes de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 10 mL
|  | Graduation | Classe A, pour une haute précision ; lecture facile en mL
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Certification | ISO pour conformité aux normes internationales de précision
|  | Base | Base stable (souvent plate ou avec support) pour éviter le basculement
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-12 | Flacon Pyrex 500 ml | Nom du produit | Flacon Pyrex 500 mL | Unité | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
|  | Capacité | 500 mL
|  | Ouverture | Large ouverture de 58 mm
|  | Bouchon | Polypropylène (PP) étanche, résistant aux produits chimiques
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Usage | Stockage et manipulation de liquides et solutions en laboratoire
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C pour le verre
|  | Compatibilité | Compatible avec la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
VP-13 | Flacon Pyrex 1000 ml | Nom du produit | Flacon Pyrex 1000 mL | Unité | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
|  | Capacité | 1000 mL
|  | Ouverture | Large ouverture de 76 mm
|  | Bouchon | Polypropylène (PP) étanche, résistant aux produits chimiques
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Usage | Stockage et manipulation de liquides et solutions en laboratoire
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C pour le verre
|  | Compatibilité | Compatible avec la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
MP-01 | Anse inoculation 10µl | Nom du produit | Anse d’inoculation | boîte de 1000 pièces | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20
|  | Volume | 10 µL
|  | Usage | Inoculation de milieux de culture en microbiologie
|  | Précision | ±5 %
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Matériau | Plastique ou fibre de platine selon modèle
|  | Conditionnement | Sachet individuel boîte de 1000 pièces
|  | Type | Jetable, usage unique pour éviter contamination croisée
|  | Compatibilité | Utilisable avec boîtes de Petri, tubes et autres milieux microbiologiques
|  | Sécurité / Transport | Emballé pour garantir la stérilité, stockage à température ambiante
MP-02 | Anse platine | Nom du produit | Anse en platine | Unité | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Matériau | Métal platine
|  | Diamètre | 1–2 mm
|  | Longueur totale | 25 cm
|  | Usage | Inoculation de milieux de culture, prélèvements microbiologiques
|  | Stérilité | Peut être stérilisée (autoclave) avant usage
|  | Type | Réutilisable
|  | Compatibilité | Boîtes de Petri, tubes, milieux liquides ou gélosés
|  | Précision | Permet le prélèvement et l’inoculation précise de volumes très faibles
|  | Sécurité / Transport | Stockage propre, manipulation avec précaution pour éviter déformation ou contamination
MP-03 | Cryotube Microbank | Nom du produit | Cryotube Microbank 2 mL | 100 pcs par boîte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Volume | 2 mL
|  | Usage | Stockage et conservation d’échantillons microbiologiques, bactéries, levures, etc.
|  | Billes | Billes de porcelaine incluses pour homogénéisation des échantillons
|  | Matériau du tube | Plastique haute résistance (polypropylène)
|  | Température de conservation | Jusqu’à -80 °C
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Couvercle | Hermétique, vissable ou à pression, résistant aux basses températures
|  | Compatibilité | Compatible avec systèmes de congélation et racks Microbank
|  | Conditionnement | 100 pcs par boîte
|  | Sécurité / Transport | Tube résistant aux chocs et à la congélation ; étiquetage possible pour traçabilité
MP-04 | Embout pour micropipette 10 µL (stérile, filtrant) | Nom du produit | Embout pour micropipette 10 µL (stérile, filtrant) | Paquet de 96 *10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Transfert précis de liquides et échantillons microbiologiques, cultures bactériennes ou virales
|  | Couleur | Blanc
|  | Compatibilité | Adapté aux micropipettes de 10 µL standard
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, DNase/RNase free, non pyrogénique, non contaminant
|  | Volume recommandé | 0,5–10 µL
|  | Stérilité | Stérile, prêt à l’emploi pour applications microbiologiques
|  | Type | Jetable, à usage unique pour éviter contamination croisée
|  | Filtre | Oui, filtre intégré pour protéger la micropipette et l’échantillon contre les aérosols
|  | Conditionnement | Paquet de 96 pcs × 10 racks (soit 960 embouts par boîte)
MP-05 | Embout pour micropipette 200 µL (stérile, filtrant) | Nom du produit | Embout pour micropipette 200 µL (stérile, filtrant) | Paquet de 96 pcs × 10 racks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Transfert précis de liquides et échantillons microbiologiques, cultures bactériennes ou virales
|  | Compatibilité | Adapté aux micropipettes de 200 µL standard
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, DNase/RNase free, non pyrogénique, non contaminant
|  | Volume recommandé | 20–200 µL
|  | Stérilité | Stérile, prêt à l’emploi pour applications microbiologiques
|  | Type | Jetable, à usage unique pour éviter contamination croisée
|  | Filtre | Oui, filtre intégré pour protéger la micropipette et l’échantillon contre les aérosols
|  | Conditionnement | Paquet de 96 pcs × 10 racks (soit 960 embouts par boîte)
MP-06 | Embout pour micropipette 1000 µL (stérile, filtrant) | Nom du produit | Embout pour micropipette 1000 µL (stérile, filtrant) | Paquet de 96 pcs × 10 racks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Transfert précis de liquides et échantillons microbiologiques, cultures bactériennes ou virales
|  | Compatibilité | Adapté aux micropipettes de 1000 µL standard
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, DNase/RNase free, non pyrogénique, non contaminant
|  | Volume recommandé | 100–1000 µL
|  | Type | Type 3 (adapté pour micropipettes de plus grand volume)
|  | Stérilité | Stérile, prêt à l’emploi pour applications microbiologiques
|  | Filtre | Oui, filtre intégré pour protéger la micropipette et l’échantillon contre les aérosols
|  | Usage unique | Jetable pour éviter contamination croisée
|  | Conditionnement | Paquet de 96 pcs × 10 racks (soit 960 embouts par boîte)
MP-07 | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer 21G | Nom du produit | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer | boîte de 100 pcs | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75
|  | Gauge / Calibre | 21G
|  | Usage | Prélèvements sanguins avec tubes Vacutainer ou autres échantillons sanguins
|  | Longueur | 25–38 mm
|  | Matériau | Acier inoxydable, pointe affûtée pour pénétration facile
|  | Type | Papillon avec ailes pour meilleure manipulation et confort
|  | Compatibilité | Tubes Vacutainer standards, seringues ou dispositifs de prélèvement sanguin
|  | Stérilité | Stérile, usage unique, prêt à l’emploi
|  | Emballage / Conditionnement | boîte de 100 pcs
|  | Sécurité | Pointe lisse et uniforme, ailes pour fixation stable et réduction de la douleur
MP-08 | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer 23G | Nom du produit | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer | boîte de 100 pcs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Gauge / Calibre | 23G
|  | Usage | Prélèvements sanguins avec tubes Vacutainer ou autres échantillons sanguins
|  | Longueur | Variable selon fournisseur (souvent 25–38 mm pour 23G)
|  | Matériau | Acier inoxydable, pointe affûtée pour pénétration facile
|  | Type | Papillon avec ailes pour meilleure manipulation et confort
|  | Compatibilité | Tubes Vacutainer standards, seringues ou dispositifs de prélèvement sanguin
|  | Stérilité | Stérile, usage unique, prêt à l’emploi
|  | Emballage / Conditionnement | boîte de 100 pcs
|  | Sécurité | Pointe lisse et uniforme, ailes pour fixation stable et réduction de la douleur
MP-09 | Tube Vacutainer bouchon rouge | Nom du produit | Tube Vacutainer bouchon rouge | Paquets de 100 tubes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
|  | Usage | Prélèvement sanguin pour tests sérologiques ou biochimiques sans additif (sang total ou sérum)
|  | Volume | 3–5 mL
|  | Bouchon / Couleur | Rouge (indique tube sans additif, pour sérum)
|  | Matériau | Verre ou plastique (selon fournisseur), transparent pour visualisation du sang
|  | Additif | Aucun, tube sec pour coagulation naturelle
|  | Compatibilité | Tubes standard pour Vacutainer et systèmes de prélèvement sanguin
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Pression interne | Sous vide pour prélèvement facile et rapide
|  | Conditionnement | Paquets de 100 tubes
MP-10 | Flacon à urine stérile | Nom du produit | Flacon à urine stérile | Carton de 500 pièces | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
|  | Capacité | 60 ml
|  | Usage | Collecte et stockage d’urine pour analyses médicales ou laboratoires
|  | Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques et aux chocs
|  | Stérilité | Stérile, prêt à l’emploi
|  | Bouchon / Fermeture | Étanche pour éviter les fuites et la contamination
|  | Compatibilité | Compatible avec systèmes de transport et collecte d’échantillons
|  | Sécurité | Manipulation facile, surface stable pour éviter renversement
|  | Conditionnement | Carton de 500 pièces
MP-11 | Pipette de transfert 5 mL stérile (plastique) | Nom du produit | Pipette de transfert 5 mL stérile (plastique) | Boîte de 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60
|  | Usage | Transfert précis de liquides d’un récipient à un autre en laboratoire
|  | Capacité | 5 mL
|  | Graduation | Généralement non graduée, adaptée au transfert ; certaines versions peuvent être graduées
|  | Matériau | Plastique transparent résistant aux produits chimiques
|  | Précision | Approximative, adaptée au transfert plutôt qu’à la mesure exacte
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Conditionnement | Sachet de 100 pièces
|  | Température maximale | Jusqu’à 60–70 °C selon le type de plastique
|  | Stérilité | Stérile, prête à l’emploi, emballée individuellement
MP-12 | Gants propres en nitrile bleu | Nom du produit | Gants propres en nitrile bleu | Boîte de 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200
|  | Usage | Protection des mains lors de manipulations en laboratoire, microbiologie ou clinique
|  | Matériau | Nitrile
|  | Couleur | Bleu
|  | Tailles disponibles et répartition | - S : 4 paquets (10 %)
- M : 16 paquets (40 %)
- L : 14 paquets (35 %)
- XL : 6 paquets (15 %)
|  | Stérilité | Non stérile (usage général) ou stérile selon modèle
|  | Type | Usage unique
|  | Texture / Finition | Lisse ou texturée pour meilleure préhension
|  | Conditionnement | 100 gants par paquet, 40 paquets au total/labo
|  | Compatibilité | Adaptés à toutes manipulations : microbiologie, chimie, clinique
|  | Sécurité / Protection | Résistants aux déchirures, perforations et produits chimiques légers
MP-13 | Adaptateur pour aiguille Vacutainer | Type de produit | Adaptateur pour aiguille Vacutainer | Paquet 100 pièces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Usage | Permet le prélèvement de sang via tube sous vide avec aiguille Vacutainer
|  | Compatibilité | Compatible avec aiguilles Vacutainer standard et tubes de 2–10 mL
|  | Matériau | Plastique transparent
|  | Conception | Connecteur sécurisé, anti-fuite et facile à manipuler
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Conditionnement | Paquet 100 pièces
|  | Sécurité | Protège l’utilisateur contre le contact direct avec le sang et limite le risque de contamination
Lot 5: Consommables, sécurité et accessoires (CS)
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) | Cliniques Universitaires de Kinshasa - CUK | Clinique Ngaliema | Centre hospitalier Kingasani | Centre de Santé-Maternité de Binza | Quantité annuelle (5 labos)
CS-01 | Bac DASRI 60 L | Type | Sac pour Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) | Paquet de 10 Bacs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Capacité | 60 litres
|  | Type | Sac pour Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
|  | Norme | NFX 30-501
|  | Étanchéité | Étanche, résistant aux fuites
|  | Opacité | > 50 %
|  | Couleur | Rouge
|  | Matériau | Polyéthylène résistant à la perforation
|  | Fermeture | Lien intégré ou attache spécifique
|  | Usage prévu | Collecte et élimination sécurisée des déchets infectieux (compresses, gants, pansements…)
|  | Conditionnement | Paquet de 10 Bacs
|  | Marquage | Pictogrammes et inscription “DASRI” conformes à la réglementation
CS-02 | Sac DASRI 60 L | Nom du produit | Sac DASRI 60 L | Paquet de 200 sacs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
|  | Capacité | 60 litres
|  | Matière | Plastique résistant aux perforations et étanche
|  | Norme | NFX 30-501
|  | Étanchéité | Étanche, résistant aux fuites
|  | Opacité | > 50 %
|  | Couleur | Rouge
|  | Usage | Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
|  | Fermeture | Liens ou zip sécurisés pour éviter les fuites
|  | Conditionnement | Paquet de 200 sacs
|  | Conformité | Normes de sécurité et d’hygiène en vigueur pour les DASRI
CS-03 | Conteneur objets tranchants | Nom du produit | Conteneur pour objets tranchants | Unité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
|  | Usage | Collecte sécurisée des aiguilles, scalpels, lames et autres objets coupants ou perforants
|  | Capacité | 5 litres
|  | Matière | Plastique rigide, résistant aux perforations et étanche
|  | Fermeture | Couvercle sécurisé avec système de verrouillage ou clip pour éviter tout accès ou déversement
|  | Sécurité | Anti-perforation, étanche, manipulable sans risque de blessure
|  | Conditionnement | Paquet de 10 Conteneurs
|  | Couleur | Jaune
|  | Normes | Conforme aux réglementations locales et internationales pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
CS-04 | Barreau magnétique | Nom du produit | Barreau magnétique | Paquet de 10 pièces | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
|  | Usage | Agitation ou mélange de solutions dans des béchers, flacons ou tubes en laboratoire
|  | Matériau | Aimant recouvert de PTFE (ou matériau compatible avec les produits chimiques)
|  | Forme | Cylindrique, parfois en forme d’ovale ou de barre selon usage
|  | Longueur | Variable selon le modèle (par exemple 20 mm à 50 mm)
|  | Diamètre | Variable selon le modèle (par exemple 5 mm à 10 mm)
|  | Compatibilité | Compatible avec plaques chauffantes et agitateurs magnétiques de laboratoire
|  | Conditionnement | Paquet de 10 pièces
|  | Résistance chimique | Résistant aux acides, bases et solvants courants
|  | Température maximale | Selon revêtement, typiquement jusqu’à 150 °C pour PTFE
CS-05 | Cuve coloration Hauser | Nom du produit | Cuve de coloration Hauser | Unité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Réalisation de colorations histologiques ou microbiologiques en laboratoire
|  | Dimensions | 380 × 170 × 80 mm
|  | Matériau | PVC résistant aux produits chimiques
|  | Panier | Panier extensible pour faciliter le placement et le retrait des lames
|  | Capacité | Peut contenir jusqu’à 50–60 lames selon épaisseur des lames et des supports
|  | Compatibilité | Compatible avec la plupart des colorants de laboratoire
|  | Résistance chimique | Résiste aux acides, bases et solvants utilisés en coloration
|  | Entretien | Facile à nettoyer, réutilisable
|  | Stérilité | Non stérile par défaut
CS-06 | Kit Colorant Gram | Nom du produit | Kit de coloration de Gram | Kit 4x250ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | Usage | Coloration bactérienne pour différencier les bactéries Gram-positives et Gram-négatives
|  | Composants | - Violet cristal
- Lugol (solution d’iode)
- Alcool (décolorant)
- Safranine (colorant de contre-coloration)
|  | Volume | 250 mL par flacon, total 4 flacons (4×250 mL)
|  | Type de produits | Liquides prêts à l’emploi
|  | Stérilité | Non stérile (produits chimiques pour usage en laboratoire)
|  | Conditionnement | Kit complet de 4 flacons, chaque flacon scellé
|  | Compatibilité | Utilisable sur lames de microscope avec échantillons microbiologiques
|  | Sécurité / Manipulation | Porter des gants et lunettes ; manipuler sous hotte ou zone ventilée
|  | Applications | Microbiologie clinique, recherche, enseignement, laboratoires de diagnostic
CS-07 | Sachets anaérobie | Nom du produit | Sachets anaérobies | Lot de 10 sachets | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
|  | Usage | Génération d’une atmosphère anaérobie pour la culture de bactéries strictement anaérobies
|  | Type | Sachet chimique individuel pour milieu fermé ou boîte de Petri
|  | Temps de génération | Atmosphère anaérobie créée en 30 minutes
|  | Système de fonctionnement | Réaction chimique interne générant H₂ et CO₂ pour éliminer l’oxygène
|  | Indicateur | Indicateur de couleur pour confirmer la création d’atmosphère anaérobie
|  | Compatibilité | Boîtes de Petri, tubes, flacons pour culture microbiologique
|  | Conditionnement | Lot de 10 sachets prêts à l’emploi, usage unique
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation simple, respecter les consignes de sécurité et éviter contact direct avec réactifs chimiques
|  | Applications | Microbiologie clinique et de recherche, culture d’anaérobies strictes
CS-08 | Jarres anaérobie | Nom du produit | Jarre anaérobie | Unité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Création d’un environnement anaérobie pour culture de bactéries strictement anaérobies
|  | Matériau | Acier inoxydable ou plastique robuste, résistant à la corrosion
|  | Système générateur de gaz | Générateur chimique pour production d’atmosphère anaérobie (H₂/CO₂/N₂)
|  | Indicateur | Indicateur rouge/bleu ou indicateur de couleur pour confirmer l’atmosphère anaérobie
|  | Capacité / Dimensions | Selon modèle, typiquement 2–5 L ou plus
|  | Couvercle | Hermétique, fermeture sécurisée pour maintenir l’atmosphère
|  | Compatibilité | Utilisable avec boîtes de Petri, tubes ou flacons pour culture anaérobie
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation facile, résistante aux produits chimiques générés
|  | Conditionnement | Jarre complète avec générateur de gaz et indicateur, prête à l’emploi
|  | Applications | Microbiologie clinique et de recherche, culture d’anaérobies strictes
CS-09 | Distributeur disques 6–8 disques | Nom du produit | Distributeur de disques | Unité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Distribution pratique et organisée de disques de microbiologie ou laboratoire
|  | Capacité | 6–8 disques
|  | Matériau | Plastique ou métal résistant
|  | Type | Manuel ou semi-automatique selon modèle
|  | Compatibilité | Disques de diamètre standard pour tests microbiologiques
|  | Conditionnement | Distributeur individuel, prêt à l’emploi
|  | Sécurité / Manipulation | Facile à utiliser, stable, manipulation sans risque de chute ou de contamination
|  | Applications | Laboratoires de microbiologie
CS-10 | Distributeur disques 12–16 disques | Nom du produit | Distributeur de disques | Unité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
|  | Usage | Distribution pratique et organisée de disques de microbiologie ou laboratoire
|  | Capacité | 12–16 disques
|  | Matériau | Plastique ou métal résistant
|  | Type | Manuel ou semi-automatique selon modèle
|  | Compatibilité | Disques de diamètre standard pour tests microbiologiques
|  | Conditionnement | Distributeur individuel, prêt à l’emploi
|  | Sécurité / Manipulation | Facile à utiliser, stable, manipulation sans risque de chute ou de contamination
|  | Applications | Laboratoires de microbiologie
CS-11 | Bandelette urinaire | Nom du produit | Bandelette urinaire 10 paramètres | Boîte de 100 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 45
|  | Usage | Dépistage rapide de paramètres urinaires pour diagnostic clinique
|  | Paramètres détectés | Glucose, Protéines, pH, Leucocytes, Nitrites, Cétones, Bilirubine, Uribilinogène, Sang, Densité spécifique
|  | Mode de lecture | Colorimétrique ou semi-quantitative
|  | Temps de lecture | 60–120 secondes après immersion dans l’urine
|  | Matériau / support | Plastique ou support rigide avec zones réactives
|  | Précision / Sensibilité | Conforme aux normes cliniques ; résultats fiables pour dépistage préliminaire
|  | Stérilité | Non stérile (usage externe, manipulation directe de l’échantillon)
|  | Conditionnement | Boite de 100 pcs
|  | Compatibilité | Utilisable pour tests urinaires ponctuels en laboratoire ou sur site (POC)
|  | Stockage / Conservation | Température ambiante, à l’abri de l’humidité et de la lumière directe

## Marché (Malaria)
Marché 3 : Équipements et consommables pour laboratoire de diagnostic de malaria
Lot 1: Equippements et réactifs
Référence | Article | Spécifications Techniques |  | Conditionnement | Quantité
LAB-01 | Microscope optique LED | Type de microscope | Optique à champ clair, binoculaire ou trinoculaire | Unité | 22
|  | Oculaires | 10×, champ large (≥22 mm)
|  | Objectifs | 4×, 10×, 40×, 100× (immersion à l’huile)
|  | Platine | Mécanique avec déplacement XY précis (≥70×50 mm)
|  | Condenseur | Abbe ou équivalent, A.N. ≥1.25, réglable en hauteur, avec diaphragme iris
|  | Mise au point | Coaxiale grossière et fine, tension réglable, précision ≤2 µm
|  | Éclairage | LED avec intensité réglable, alimentation 85–240V AC
|  | Tête binoculaire / trinoculaire | Inclinaison 30–45°, distance interpupillaire réglable (48–76 mm)
|  | Stabilité et construction | Construction robuste, matériau anticorrosion, platine et base stables
|  | Accessoires inclus | Porte-échantillon, huile pour immersion, filtres optiques standard
|  | Applications | Observation de cultures cellulaires, bactéries, coupes histologiques, enseignement et routine en microbiologie
|  | Maintenance et garantie | Fournisseur doit assurer formation à l’utilisation, maintenance préventive et garantie ≥1 an
LAB-02 | Lames microscope | Nom du produit | Lames de microscope | Boîte de 50 pièces | 22
|  | Matériau | Verre borosilicaté ou verre transparent de haute qualité
|  | Dimensions | 76 × 26 mm
|  | Bords | Biseautés pour éviter les coupures et faciliter la manipulation
|  | Épaisseur | Typiquement 1 mm (standard pour lames de microscope)
|  | Usage | Préparation et observation d’échantillons biologiques ou microbiologiques
|  | Stérilité | Non stérile (usage général de laboratoire) ou stérile selon modèle
|  | Conditionnement | Boîte de 50 pièces
|  | Compatibilité | Compatible avec lamelles couvre‑objet, microscopes optiques et électroniques
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation avec précaution pour éviter casse ou coupure
|  | Applications | Microbiologie, hématologie, cytologie, histologie, éducation et recherche
LAB-03 | Lamelles de microscope | Nom du produit | Lamelles de microscope | Boîte de 100 pièces | 11
|  | Matériau | Verre transparent de haute qualité
|  | Dimensions | 20 × 20 mm
|  | Épaisseur | 0,13–0,17 mm
|  | Usage | Recouvrir les échantillons sur lames pour observation au microscope
|  | Stérilité | Non stérile (usage général de laboratoire) ou stérile selon modèle
|  | Conditionnement | Boîte de 100 pièces
|  | Compatibilité | Compatible avec lames de microscope, techniques de coloration et microscopes optiques
|  | Sécurité / Manipulation | Manipulation avec précaution pour éviter casse ou coupure
|  | Applications | Microbiologie, cytologie, histologie, éducation et recherche
LAB-04 | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer 21G | Nom du produit | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer | boîte de 100 pcs | 11
|  | Gauge / Calibre | 21G
|  | Usage | Prélèvements sanguins avec tubes Vacutainer ou autres échantillons sanguins
|  | Longueur | 25–38 mm
|  | Matériau | Acier inoxydable, pointe affûtée pour pénétration facile
|  | Type | Papillon avec ailes pour meilleure manipulation et confort
|  | Compatibilité | Tubes Vacutainer standards, seringues ou dispositifs de prélèvement sanguin
|  | Stérilité | Stérile, usage unique, prêt à l’emploi
|  | Emballage / Conditionnement | boîte de 100 pcs
|  | Sécurité | Pointe lisse et uniforme, ailes pour fixation stable et réduction de la douleur
LAB-05 | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer 23G | Nom du produit | Aiguille papillon pour prélèvement Vacutainer | boîte de 100 pcs | 11
|  | Gauge / Calibre | 23G
|  | Usage | Prélèvements sanguins avec tubes Vacutainer ou autres échantillons sanguins
|  | Longueur | Variable selon fournisseur (souvent 25–38 mm pour 23G)
|  | Matériau | Acier inoxydable, pointe affûtée pour pénétration facile
|  | Type | Papillon avec ailes pour meilleure manipulation et confort
|  | Compatibilité | Tubes Vacutainer standards, seringues ou dispositifs de prélèvement sanguin
|  | Stérilité | Stérile, usage unique, prêt à l’emploi
|  | Emballage / Conditionnement | boîte de 100 pcs
|  | Sécurité | Pointe lisse et uniforme, ailes pour fixation stable et réduction de la douleur
LAB-06 | Adaptateur pour aiguille Vacutainer | Type de produit | Adaptateur pour aiguille Vacutainer | Paquet 100 pièces | 11
|  | Usage | Permet le prélèvement de sang via tube sous vide avec aiguille Vacutainer
|  | Compatibilité | Compatible avec aiguilles Vacutainer standard et tubes de 2–10 mL
|  | Matériau | Plastique transparent
|  | Conception | Connecteur sécurisé, anti-fuite et facile à manipuler
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Conditionnement | Paquet 100 pièces
|  | Sécurité | Protège l’utilisateur contre le contact direct avec le sang et limite le risque de contamination
LAB-06 | Tube de prélèvement sanguin avec anticoagulant EDTA K₂ | Type de produit | Tube de prélèvement sanguin avec anticoagulant EDTA K₂ | Paquet de 100 tubes | 11
|  | Usage | Recueil et conservation de sang total pour goutte épaisse et tests de malaria
|  | Anticoagulant | EDTA K₂ (dipotassique)
|  | Volume de recueil | 3–5 mL suffisant pour tests de goutte épaisse
|  | Taille / Diamètre | 13 × 75 mm ou 16 × 100 mm
|  | Matériau | plastique PET, usage unique
|  | Bouchon / Couleur | Violet / lavande pour identification EDTA
|  | Mode de prélèvement | Tube sous vide stérile
|  | Conservation | Sang total stable pour analyses hématologiques et microscopie de malaria
|  | Conditionnement | Paquet de 100 tubes
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
LAB-07 | Gants propres en nitrile bleu | Nom du produit | Gants propres en nitrile bleu | Boîte de 100 | 11
|  | Usage | Protection des mains lors de manipulations en laboratoire, microbiologie ou clinique
|  | Matériau | Nitrile
|  | Couleur | Bleu
|  | Tailles disponibles et répartition | - S : 4 paquets (10 %)
- M : 16 paquets (40 %)
- L : 14 paquets (35 %)
- XL : 6 paquets (15 %)
|  | Stérilité | Non stérile (usage général) ou stérile selon modèle
|  | Type | Usage unique
|  | Texture / Finition | Lisse ou texturée pour meilleure préhension
|  | Conditionnement | 100 gants par paquet, 40 paquets au total/labo
|  | Compatibilité | Adaptés à toutes manipulations : microbiologie, chimie, clinique
|  | Sécurité / Protection | Résistants aux déchirures, perforations et produits chimiques légers
LAB-08 | Cylindre gradué 500 ml | Nom du produit | Cylindre gradué 500 mL | Unité | 22
|  | Usage | Mesure précise de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Graduation | PMP, classe B, pour précision élevée
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Base | Base antidérapante pour plus de stabilité
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
LAB-09 | Cylindre gradué 1000 ml | Nom du produit | Cylindre gradué 1000 mL | Unité | 22
|  | Usage | Mesure précise de liquides en laboratoire
|  | Capacité | 500 mL
|  | Graduation | PMP, classe B, pour précision élevée
|  | Matériau | Verre borosilicaté 3.3, résistant aux chocs thermiques et chimiques
|  | Base | Base antidérapante pour plus de stabilité
|  | Résistance thermique | Jusqu’à 500 °C
|  | Compatibilité | Convient pour la plupart des solvants et solutions aqueuses
|  | Stérilité | Non stérile
LAB-10 | Jeux de 4 micropipettes manuelles de précision avec support | Type d’équipement | Jeux de 4 micropipettes manuelles de précision avec support | Unité | 11
|  | Plages de volume | 2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl (1 pièce de chaque)
|  | Incrément | 2–20 µl : 0,1 µl
10–100 µl : 0,5 µl
20–200 µl : 1 µl
100–1000 µl : 5 µl
|  | Précision | Erreur systématique maximale : 0,6 % à 1,2 µl selon le volume testé
Erreur aléatoire maximale : 0,15 % à 0,3 µl selon le volume testé
|  | Autoclavable | Oui, à 121 °C pendant 20 minutes sans préparation spéciale
|  | Affichage | Graduation mécanique
|  | Conception | Ergonomique, légère, faible force de commande
|  | Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques
|  | Calibration | Conforme à la norme ISO 8655, certificat individuel fourni
|  | Compatibilité | Compatible avec des pointes universelles
|  | Entretien | Facile à calibrer et entretenir avec l’outil fourni
|  | Support | Inclus pour rangement du jeu complet
|  | Caractéristiques supplémentaires | Précision, ergonomie, sécurité, compatibilité universelle
LAB-11 | Embout pour micropipette 10 µL Non stérile Blanc | Article | Embout pour micropipette 10 µL | Sachet de 1000 pièces | 11
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Couleur | Blanc
|  | Capacité / Volume | 10 µL
|  | Compatibilité | Micropipettes 10 µL standard
|  | Conditionnement | Sachet de 1000 pièces
|  | Type | Jetable, usage unique
|  | Usage | Transfert précis de liquides en laboratoire
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, résistant aux solvants et aux contaminations
LAB-11 | Embout pour micropipette 200 µL Non stérile Jaune | Article | Embout pour micropipette 200 µL | Sachet de 1000 pièces | 11
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Couleur | Jaune
|  | Capacité / Volume | 200 µL
|  | Compatibilité | Micropipettes 200 µL standard
|  | Conditionnement | Sachet de 1000 pièces
|  | Type | Jetable, usage unique
|  | Usage | Transfert précis de liquides en laboratoire
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, résistant aux solvants et aux contaminations
LAB-12 | Embout pour micropipette 1000 µL Non stérile Bleu | Article | Embout pour micropipette 1000 µL | Sachet de 500 pièces | 11
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Couleur | Bleu
|  | Capacité / Volume | 1000 µL
|  | Compatibilité | Micropipettes 1000 µL standard
|  | Conditionnement | Sachet de 500 pièces
|  | Type | Jetable, usage unique
|  | Usage | Transfert précis de liquides en laboratoire
|  | Matériau | Plastique de haute qualité, résistant aux solvants et aux contaminations
LAB-13 | Chronomètre / Stopwatch | Type d’équipement | Chronomètre / Stopwatch | Unité | 11
|  | Plage maximale de chronométrage | Jusqu’à 9 h 59 min 59 s
|  | Résolution / précision | 1/100 de seconde
|  | Mémoire tours (laps) | 10 laps
|  | Affichage | Trois lignes, affichage triple‑ligne
|  | Fonction compte à rebours | Oui, jusqu’à 9 h 59 min 59 s
|  | Métronome | Fréquence de 5 à 320 battements/minute
|  | Alarme & calendrier | Affiche année, mois, jour, heure, minute, seconde, semaine; alarme journalière possible
|  | Batterie | Pile bouton CR2032
|  | écran | LCD
|  | Mode veille / extinction | Fonction d’extinction pour économiser la batterie
LAB-14 | Lancette stérile à usage unique 30G | Type d’équipement | Lancette stérile à usage unique | Boîte de 100 lancettes | 11
|  | Utilisation | Prélèvement sanguin capillaire pour tests glycémiques ou biologiques
|  | Population cible | Adulte et pédiatrique
|  | Taille / Gauge | 30G
|  | Longueur de ponction | 1,8 mm
|  | Stérilité | Stérile, usage unique
|  | Matériau | Acier inoxydable, pointe tranchante et précise
|  | Conditionnement | Boîte de 100 lancettes
|  | Sécurité | Protège‑pointe intégré ou dispositif de retrait automatique pour éviter les piqûres accidentelles
|  | Usage recommandé | Laboratoires, hôpitaux, cliniques, tests à domicile
LAB-14 | Support pour lames de microscope pour 50 lames | Type d’équipement | Support pour lames de microscope | Unité | 11
|  | Utilisation | Maintien et organisation des lames de microscope pour stockage ou observation
|  | Matériau | Plastique
|  | Capacité | 50 lames
|  | Dimensions | Variable selon modèle (ex. 150 × 50 × 30 mm)
|  | Forme | Rectangulaire
|  | Couleur | Transparent ou coloré
|  | Empilable / Transportable | avec couvercle
|  | Usage recommandé | Laboratoires, écoles, hôpitaux, centres de recherche
|  | Nettoyage / Entretien | Lavable à l’eau ou désinfectable selon matériau
LAB-15 | Bac de coloration pour lames de microscope pour 30 lames | Type d’équipement | Bac de coloration pour lames de microscope | Unité | 11
|  | Utilisation | Immersion et coloration des lames pour observations microscopiques (Gram, Ziehl-Neelsen, etc.)
|  | Matériau | acier inoxydable
|  | Capacité | 30 lames simultanément
|  | Forme | Rectangulaire
|  | Résistance chimique | Compatible avec solutions colorantes et réactifs courants de laboratoire
|  | Nettoyage / Entretien | Lavable à l’eau, autoclavable
|  | Usage recommandé | Laboratoires
LAB-15 | Compteur manuel à 2 touches | Type d’équipement | Compteur manuel à 2 touches | Unité | 22
|  | Utilisation | Comptage d’échantillons, objets, répétitions ou événements dans les laboratoires
|  | Nombre de touches | 2 touches indépendantes pour comptage simultané ou différencié
|  | Capacité | Jusqu’à 9999
|  | Affichage | Mécanique ou digital (compteur à rouleaux ou écran LCD)
|  | Matériau | Plastique, métal ou alliage résistant
|  | Poids | Léger, portable (environ 50–100 g selon modèle)
|  | Fonction remise à zéro | Oui, bouton dédié pour remise à zéro rapide
|  | Utilisation recommandée | Laboratoires
LAB-16 | Portoir / support pour tubes à essais | Type d’équipement | Portoir / support pour tubes à essais | Unité | 22
|  | Utilisation | Maintien, organisation et stockage des tubes à essais en laboratoire
|  | Matériau | Plastique, métal ou acier inoxydable
|  | Capacité | 50 tubes
|  | Diamètre tubes compatible | 16 mm
|  | Forme | Rectangulaire
|  | Poids | Léger, facile à déplacer
|  | Empilable / Transportable | Non empilable, stable pour usage sur plan de travail
|  | Usage recommandé | Laboratoires de chimie, biologie, microbiologie, hôpitaux
|  | Nettoyage / Entretien | Lavable à l’eau ou désinfectable selon matériau
LAB-17 | Tube à essai en verre avec bouchon à vis | Type d’équipement | Tube à essai en verre avec bouchon à vis | Sachet de 250 pcs | 11
|  | Utilisation | Contention, préparation, mélange et stockage d’échantillons liquides ou solides en laboratoire
|  | Matériau tube | Verre borosilicaté résistant à la chaleur et aux produits chimiques
|  | Diamètre | 16 mm
|  | Longueur | 100 mm
|  | Volume | Environ 10–12 mL
|  | Type de bouchon | Bouchon à vis en plastique ou polypropylène, étanche
|  | Stérilité | Stérile ou non stérile selon modèle
|  | Résistance chimique | Compatible avec solutions aqueuses, acides et solvants courants
|  | Conditionnement | Sachet de 250 pcs
|  | Usage recommandé | Laboratoires de chimie, biologie, microbiologie, hôpitaux, écoles
|  | Nettoyage / Entretien | Lavable à l’eau, autoclavable
LAB-18 | pH-mètre portable de laboratoire | Type d’équipement | pH-mètre portable de laboratoire | Unité | 11
|  | Modèle | PH-220
|  | Plage de mesure (pH) | -2,00 à 20,00 pH
|  | Précision du pH | ±0,01 pH
|  | Plage de mesure (mV) | -1999 à 1999 mV
|  | Précision du mV | ±1 mV
|  | Plage de température | 0 à 105 °C
|  | Précision de la température | ±0,5 °C
|  | Calibration | 1 à 3 points avec reconnaissance automatique des tampons USA et NIST
|  | Compensation de température | Automatique
|  | Écran | LCD
|  | Fonctions supplémentaires | - Fonction Auto-Hold pour figer les lectures stables
- Diagnostic automatique de l'électrode
- Indicateur de stabilité
|  | Connecteur | BNC
|  | Accessoires inclus | - Électrode de pH
- Tampons de calibration (pH 4,01, 7,00, 10,01)
- Étui de transport
LAB-19 | Flacon réactif / Media bottle avec Bouchon | Type d’équipement | Flacon réactif / Media bottle avec Bouchon |  | 22
|  | Utilisation | Stockage et manipulation de solvants (méthanol) et de colorants chimiques
|  | Matériau tube | Verre opaque
|  | Capacité | 500 mL
|  | Type de bouchon | Bouchon à vis plastique étanche (bleu ou autre couleur selon modèle)
|  | Stérilité | Non stérile (usage chimique)
|  | Résistance chimique | Compatible avec méthanol, colorants, acides et solvants organiques
|  | Forme | Cylindrique
|  | Utilisation recommandée | Laboratoires de chimie, microbiologie, histologie
|  | Nettoyage / Entretien | Lavable à l’eau, séchable, autoclavable pour modèles en verre
|  | Protection | Opaque pour protection contre la lumière et préservation des réactifs sensibles
LAB-20 | Papier filtre qualitatif | Produit | Papier filtre qualitatif | 100 pcs par boîte | 22
|  | Grade | Grade 1
|  | Tailles disponibles | Feuilles : 60 × 60 cm
|  | Vitesse de filtration (“speed”) | Rapide
|  | Poids de base (grammage) | 80 ± 4 g/m²
|  | Temps de filtration | ≤ 35 secondes
|  | Résistance à l’éclatement humide | ≥ 120 mmH₂O
|  | Teneur en cendres | ≤ 0,15 %
|  | Conditionnement | 100 pcs par boîte
|  | Application principale | Usage général en laboratoire pour séparation solide/liquide, absorption de liquides, utilisation standard qualitative
|  | Caractéristiques recommandées | - Cellulose purifiée
- Structure absorbante, bonne rétention
- Compatible avec usage de routine
- Non‑blanchie chimiquement (selon modèle)
|  | Usage recommandé | Laboratoires de chimie, biologie, microbiologie, hôpitaux, établissements d’enseignement
|  | Conservation / Entretien | Stocker à l’abri de l’humidité et de la lumière; usage unique conseillé
|  | Remarques | Équivalent pratique au Whatman Grade 1 pour applications qualitatives standards
LAB-21 | Colorant GIEMSA solution mère prête à l’emploi | Type de produit | Colorant GIEMSA, solution mère prête à l’emploi | 1060 mL (kit de deux flacons :1L colorant + 60ml tampon) | 11
|  | Usage | Coloration des frottis sanguins (goutte épaisse et mince) pour le diagnostic du paludisme et autres parasites sanguins
|  | Composition | Mélange d’Azur II, d’éosine et de méthylène bleu
|  | Forme | Solution liquide concentrée
|  | pH d’utilisation | Préparée avec une solution tampon à pH 7,2
|  | Concentration | Solution mère concentrée (à diluer avant utilisation)
|  | Conditionnement | Flacons en verre ou plastique résistant aux solvants
|  | Volume | 1060 mL (kit de deux flacons : colorant + tampon)
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Utilisation prévue | Usage diagnostique en laboratoire de biologie médicale
|  | Stockage | Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur
|  | Type d’emballage | Emballage individuel hermétique avec étiquette d’identification claire
|  | Conformité | Conforme aux normes de qualité pour réactifs de diagnostic in vitro (IVD)
LAB-22 | Méthanol (alcool méthylique) | Type de produit | Méthanol (alcool méthylique) | Flacons de 1L | 22
|  | Usage | Solvant pour laboratoire, préparation de réactifs (ex. fixation, colorations), nettoyage d’équipements.
|  | Formule chimique | CH₃OH
|  | Pureté minimale | ≥ 99 % analytique
|  | Apparence | Liquide clair, incolore
|  | Conditionnement | Flacons de 1L
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Stockage | À température ambiante (15–25 °C), à l’abri de la lumière et de toute source d’ignition
|  | Sécurité / transport | Produit hautement inflammable : conformité UN1230, classe 3, emballage conforme ADR/IMDG
|  | Précautions | Manipuler dans zone ventilée, porter gants, lunettes de protection et éviter toute flamme ou étincelle
|  | Usage recommandé | Laboratoires de biologie, chimie et microbiologie, fixation et coloration d’échantillons
LAB-23 | Alcool éthylique dénaturé | Type de produit | Alcool éthylique dénaturé | Bidon de 5 L | 11
|  | Usage | Solvant pour laboratoire, nettoyage, préparation de réactifs, non destiné à la consommation
|  | Formule | Éthanol (C₂H₅OH) avec agents dénaturants
|  | Pureté minimale | ≥ 90 % vol. (ou selon norme locale)
|  | Agents dénaturants | Méthanol, isopropanol ou autre, selon réglementation locale
|  | Apparence | Liquide clair, incolore
|  | Conditionnement | Flacon ou bidon hermétique (ex. 500 mL, 1 L, 5 L)
|  | Stérilité | Non stérile – usage solvant
|  | Stockage | À température ambiante (15‑25 °C), à l’abri de la lumière et des sources d’ignition
|  | Sécurité / transport | Produit hautement inflammable : conformité UN1170, classe 3, emballage conforme ADR/IMDG
|  | Usage recommandé | Laboratoires de chimie, biologie, micro‑biologie, nettoyage d’équipements
|  | Précautions | Manipuler dans zone bien ventilée, porter gants et lunettes de protection, éviter exposition directe à la flamme
LAB-24 | Huile à immersion pour microscopie | Type de produit | Huile à immersion pour microscopie | Flacon de 100 mL | 11
|  | Usage | Microscopie optique pour objectifs à immersion (100×), améliore la résolution et la qualité de l’image
|  | Indice de réfraction | 1,515 ± 0,005 (compatible avec verre standard)
|  | Apparence | Liquide clair, incolore, sans particules
|  | Viscosité | Faible à moyenne, adaptée pour pipetage et immersion entre lame et objectif
|  | Conditionnement | Flacon de 100 mL
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Stockage | À température ambiante (15–25 °C), à l’abri de la lumière directe et de la poussière
|  | Durée de conservation | Minimum 2 ans
|  | Compatibilité | Microscope optique avec objectif à immersion à l’huile (100×)
|  | Sécurité / précautions | Produit inflammable, éviter contact direct avec la peau, porter gants et lunettes, ne pas ingérer
LAB-25 | Poubelle de laboratoire avec pédale | Type de produit | Poubelle de laboratoire avec pédale | Unité | 11
|  | Usage | Élimination sécurisée des déchets solides ou DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux)
|  | Capacité | 30 L
|  | Matériau | Plastique robuste (polypropylène ou équivalent) ou acier inoxydable
|  | Mécanisme | Ouverture par pédale pour éviter le contact manuel
|  | Couvercle | Hermétique, bien ajusté, amovible pour nettoyage
|  | Couleur | Jaune
|  | Mobilité | Poignée intégrée, légère et stable
|  | Entretien / nettoyage | Facile à nettoyer avec désinfectant standard
|  | Durée de vie | Résistant à l’usage normal en laboratoire pendant plusieurs années
|  | Conformité | Conforme aux recommandations locales pour gestion des déchets infectieux
|  | Sécurité | Stabilité assurée, pédale robuste, couvercle sécurisé pour éviter les éclaboussures
LAB-26 | Sac poubelle pour déchets de laboratoire 40 Litres | Type de produit | Sac poubelle pour déchets de laboratoire | 100 sacs par paquet | 11
|  | Usage | Collecte et élimination des déchets solides ou DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux)
|  | Capacité poubelle | Adapté à une poubelle de 30 L
|  | Capacité du sac | 40 L (pour permettre un ajustement confortable et la fermeture du sac)
|  | Matériau | Plastique robuste, opaque, résistant à la déchirure (polyéthylène ou équivalent)
|  | Épaisseur | 30–50 µm (résistant aux perforations et aux liquides)
|  | Couleur | Rouge (pour DASRI)
|  | Dimensions approximatives | Adapté à contenants de 30 L (ex. 45 × 60 cm ou équivalent)
|  | Fermeture | À nouer ou bande auto-adhésive pour sécuriser les déchets
|  | Quantité par paquet | 100 sacs par paquet
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Durée de conservation | Stockage à température ambiante, à l’abri de la lumière et de la chaleur
|  | Conformité | Conforme aux recommandations locales pour la gestion des déchets infectieux
|  | Sécurité | Résistant aux perforations et aux fuites, adapté aux déchets biologiques
LAB-27 | Sac poubelle pour déchets de laboratoire 5 litres | Type de produit | Sac poubelle pour déchets de laboratoire | 100 sacs par paquet | 11
|  | Usage | Collecte et élimination des déchets solides ou DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux)
|  | Capacité | 5 litres
|  | Matériau | Plastique robuste, opaque, résistant à la déchirure (polyéthylène ou équivalent)
|  | Épaisseur | 30–50 µm (résistant aux perforations et aux liquides)
|  | Couleur | Rouge (pour DASRI) ou selon codification locale
|  | Dimensions approximatives | Adapté à contenants de 10 L (ex. 35 × 45 cm ou équivalent)
|  | Fermeture | À nouer ou bande auto-adhésive, pour sécuriser les déchets
|  | Quantité par paquet | 100 sacs par paquet
|  | Stérilité | Non stérile
|  | Durée de conservation | Stockage à température ambiante, à l’abri de la lumière et de la chaleur
|  | Conformité | Conforme aux recommandations locales pour la gestion des déchets infectieux
|  | Sécurité | Résistant aux perforations et aux fuites, adapté aux déchets biologiques
LAB-28 | Masque respiratoire N95 avec soupape d’expiration | Type de produit | Masque respiratoire N95 avec soupape d’expiration | 50 pièces / paquet | 22
|  | Usage | Protection respiratoire contre les particules fines, poussières, aérosols, et agents biologiques en laboratoire ou en milieu médical
|  | Forme | Coque (forme rigide) pour un meilleur ajustement sur le visage
|  | Matériau | Non tissé, multi-couches filtrantes, respirant
|  | Filtration | ≥ 95 % des particules en suspension dans l’air (taille ≥ 0,3 µm)
|  | Soupape d’expiration | Oui, réduit la résistance à l’expiration et améliore le confort
|  | Fixation | Élastiques ou sangles réglables pour maintien sur le visage
|  | Adaptabilité | Convient pour adultes, ajuste correctement le nez et le menton
|  | Poids | Léger, confortable pour usage prolongé
|  | Durée d’utilisation | Usage unique, non réutilisable (généralement 8 h d’usage continu)
|  | Conditionnement | 50 pièces / paquet
|  | Stockage | Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe et des contaminants
LAB-29 | Blouse chirurgicale réutilisable à usage médical et laboratoire | ype de produit | Blouse chirurgicale réutilisable à usage médical et laboratoire | Unité | 22
|  | Usage | Protection du personnel contre les contaminations biologiques, liquides et projections lors d’interventions chirurgicales ou activités de laboratoire
|  | Matériau | Tissu polyester/coton ou polycoton, résistant aux lavages répétés, respirant et imperméable aux liquides
|  | Taille / Ajustement | Tailles variées : S, M, L, XL
Répartition indicative : S 20 %, M 40 %, L 30 %, XL 10 %
|  | Manches | Longues, avec poignets élastiques ou manchettes ajustables
|  | Fermeture | Boutons, pressions ou liens à la nuque et à la taille pour ajustement sécurisé
|  | Résistance aux liquides | Résistant aux éclaboussures et projections légères
|  | Durabilité | Lavable à ≥ 60 °C, minimum 50 cycles de lavage sans perte de protection
|  | Respirabilité | Oui, assure le confort pendant l’usage prolongé
|  | Usage | Réutilisable après lavage et désinfection appropriée
|  | Conditionnement | Individuellement emballée
|  | Stockage | Conserver à température ambiante, sec, à l’abri de la lumière directe
|  | Durée de vie | Selon nombre de cycles de lavage (minimum 50 cycles)
|  | Sécurité | Usage sûr pour le personnel, protection contre contamination biologique et projections
LAB-30 | Poubelle à pédale pour laboratoire ou usage médical en Acier inoxydable | Type de produit | Poubelle à pédale pour laboratoire ou usage médical | Unité | 11
|  | Usage | Collecte des déchets solides ou DASRI, ouverture sans contact manuel grâce à la pédale
|  | Capacité | 20 L
|  | Matériau | Acier inoxydable entier, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
|  | Mécanisme d’ouverture | Pédale robuste commandant le couvercle par simple pression du pied
|  | Couvercle | Hermétique, amovible pour nettoyage et vidage
|  | Couleur | Argent (inox) ou selon codification locale
|  | Mobilité | Poignée intégrée ou légère pour déplacement facile
|  | Entretien / nettoyage | Nettoyage facile avec désinfectants standards
|  | Durée de vie | Résistant à l’usage normal en laboratoire pendant plusieurs années
|  | Conformité | Conforme aux recommandations locales pour gestion des déchets infectieux
|  | Sécurité | Stabilité assurée, pédale robuste, couvercle sécurisé pour éviter les éclaboussures
LAB-31 | Sabots / Bottes en caoutchouc pour usage sanitaire et laboratoire | Type de produit | Sabots / Bottes en caoutchouc pour usage sanitaire et laboratoire | Pair | 22
|  | Usage | Protection des pieds contre éclaboussures, saleté, produits chimiques légers et glissades dans les laboratoires ou établissements sanitaires
|  | Matériau | Caoutchouc naturel / synthétique résistant à l’usure et aux produits chimiques légers
|  | Poids | 480 g par pied
|  | Antidérapant | Semelle conçue pour réduire le risque de glissade sur sols humides ou lisses
|  | Protection | Contre le froid et la chaleur modérée ; talon positionné pour confort et sécurité
|  | Résistance | Résistant à l’usure et à la saleté
|  | Confort / Ergonomie | Léger, facile à enfiler et retirer ; unisexe
|  | Taille disponible | Tailles standards 36–46
36 – 10 %, 37 – 10 %, 38 – 15 %, 39 – 15 %, 40 – 15 %, 41 – 10 %, 42 – 10 %, 43–44 – 5 %, 45–46 – 5 %
|  | Entretien | Lavable à l’eau et au savon, séchage à l’air
|  | Durée de vie | Résistant à l’usage quotidien dans les conditions normales de laboratoire ou sanitaire
|  | Sécurité | Protège contre glissades, éclaboussures et contamination légère
LAB-32 | Étiquettes autocollantes pour tubes et flacons d’échantillons | Type de produit | Étiquettes autocollantes pour tubes et flacons d’échantillons | Paquet 1000 étiquettes | 22
|  | Usage | Identification et traçabilité des échantillons biologiques, chimiques ou médicaux en laboratoire
|  | Matériau | Papier ou polyester résistant à l’humidité, aux solvants et à l’encre effaçable
|  | Adhésif | Fort adhésif, résistant à l’eau, à l’alcool et aux manipulations répétées
|  | Format / Taille | Bandes ou rectangles adaptés aux tubes (ex. 12×35 mm, 25×50 mm) ou flacons standards
|  | Couleur | Blanc ou couleur pour codification, imprimable ou pré-imprimé
|  | Résistance | Résistant aux températures de congélation (-20 °C) et réfrigération (4 °C)
|  | Compatibilité | Convient pour tubes à essais, flacons, cryotubes, échantillons biologiques et chimiques
|  | Conditionnement | Paquet 1000 étiquettes
|  | Sécurité / Traçabilité | Permet l’identification claire et permanente des échantillons sans risque de détachement accidentel
|  | Normes / Conformité | Conforme aux normes locales de laboratoire pour traçabilité et identification des échantillons
LAB-33 | Marqueur permanent pour laboratoire et usage médical | Type de produit | Marqueur permanent pour laboratoire et usage médical | lot de 12 pièces | 2
|  | Usage | Marquage permanent sur étiquettes, tubes, flacons, verre, plastique et autres surfaces lisses
|  | Type d’encre | Encre permanente, résistante à l’eau, à l’alcool, aux solvants légers et à la lumière
|  | Couleur | Noir
|  | Pointe / Tracé | Pointe fine ou moyenne pour écriture lisible et précise
|  | Durabilité | Résistant au temps, à l’humidité et aux manipulations répétées
|  | Sécurité | Non toxique, conforme aux normes locales pour usage en laboratoire
|  | Conditionnement | lot de 12 pièces
|  | Compatibilité | Sur étiquettes autocollantes, tubes à essais, flacons, plaques et surfaces plastiques ou verre
|  | Normes / Conformité | Conforme aux normes locales pour produits de marquage en laboratoire
LAB-34 | Lunettes de protection pour laboratoire et usage médical | Type de produit | Lunettes de protection transparentes pour laboratoire et usage médical | Lot de 10 pièces | 3
|  | Usage | Protection des yeux contre projections de liquides, poussières, produits chimiques et contaminants biologiques
|  | Matériau | Polycarbonate transparent, résistant aux chocs et aux rayures
|  | Résistance chimique | Résistant aux éclaboussures et aux produits chimiques légers
|  | Confort / Ajustement | Monture ergonomique avec pont nasal et branches réglables pour un port prolongé
|  | Ventilation | Ventilation indirecte pour limiter la buée tout en empêchant l’entrée de liquides
|  | Taille / Ajustement | Taille unique adulte, convient à la majorité des utilisateurs
|  | Usage | Réutilisable après nettoyage et désinfection avec solutions adaptées
|  | Conditionnement | Lot de 10 pièces
Lot 2: Équipement de backup énergétique
ENE-01 | Onduleur batterie Lithium-ion | Capacité | 1000 KWh | Unité | 11
ENE-02 | Rallonge électrique générique | Puissance et Tension | 3500 à 3680W | Unité | 11
|  | Section du Câble | 3G1.5mm2
|  | Type de câble | H05VV-F (gaine PVC souple)
|  | Type de prises | Fiches et prises de type européen (2P+T-2 Pôles + Terre)
|  | Sécurité | Présence obligatoire d'obturateurs de sécurité enfant sur les prises femelles (norme NF C 61-314)
|  | Protection (Enrouleurs) | Doivent disposer d'un disjoncteur thermique à réarmement manuel pour éviter la surchauffe
|  | Longueur | Variable (entre 5 et 10 mètres)